目  录

一、技术参数…………………………………………………………………………………………………………1

二、仪表外型开孔尺寸………………………………………………………………………………………………2

三、接线说明…………………………………………………………………………………………………………2

四、功能操作…………………………………………………………………………………………………………5

(一)仪表面板 ………………………………………………………………………………………………………5

(二)仪表上电 ………………………………………………………………………………………………………6

(三)仪表一级参数设定 ……………………………………………………………………………………………7

(四)仪表二级参数设定 ……………………………………………………………………………………………8

(五)仪表参数说明…………………………………………………………………………………………………10

(六)参数设定方式…………………………………………………………………………………………………11

（七）分度号设置 …………………………………………………………………………………………………11

五、型谱表 …………………………………………………………………………………………………………12

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、主要技术参数

输入信号   电  偶：B、S、K、E、J、T、WRe3-25等

电  阻：Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2等或远传压力电阻

电  流：0～10mA、4～20mA、0～20mA、0～10mA开方、4～20mA开方等──输入阻抗≤250Ω

电  压：0～5V、1～5V、0～5V开方、1～5V开方──输入阻抗≥250KΩ

测量范围   -1999～9999字

测量精度   0.5％FS±1字或0.2％FS±1字

分 辨 率   1、0.1、0.01或0.001字

显示方式   -1999～9999测量值显示

-1999～9999设定值显示

0～100%测量值光柱显示

发光二极管工作状态显示

光柱精度   光柱显示精度为1%

输出信号   DC0～10mA（负载电阻≤750Ω)

DC4～20mA（负载电阻≤500Ω)

DC0～5V   (负载电阻≥250KΩ)

DC1～5V   (负载电阻≥250KΩ)

报警输出   继电器控制输出──继电器ON/OFF带回差。触点容量：AC220V/1A；DC24/3A（阻性负载）

报警精度   ±1字

通讯输出   接口方式─标准串行双向通信接口：光电隔离RS-485，RS-232等

波特率─1200～9600bps内部自由设定，采用标准MODBUS RTU通讯协议

馈电输出   DC24V，负载电流≤30mA

温度补偿   0～50℃数字式温度自动补偿

参数设定   面板轻触式按键数字设定

参数设定值断电后永久保存

参数设定值密码锁定

保护方式   输入回路断线报警，继电器输出状态LED指示

输入超/欠量程报警

电源欠压自动复位

工作异常自动复位（Watch Dog）

联机通讯   通讯为二线制、三线制（如RS-485、RS-232等），亦可由用户特殊要求，波特率1200～9600bps可由仪表内部参数自由设定。接口和主机采用光电隔离。提高系统的可靠性及数据的安全性。RS-485通讯距离可达1公里，上位机可采集各种信号与数据，构成能源管理和控制系统。配用坤瑞工控组态平台软件，可实现多台仪表与一台或多台微机进行联机通讯，系统采用主──从通讯方式，能方便的构成各种能源管理和控制系统。整个控制回路只需一根二（三）芯电缆，即可实现与上位机通讯，上位微机可呼叫用户设定的设备号，随时调用各台仪表的现场数据，并可进行仪表内部参数设定。

使用环境   环境温度    0～50℃    避免强腐蚀气体

相对湿度    ≤85%RH

供电电压   AC220V%（50Hz±2Hz）线性电源供电

AC90～265V─开关电源供电

DC24V±2V─开关电源供电

功    耗   ≤5W（AC220V线性电源供电）

≤4W（AC90～265V开关电源供电）

≤4W（DC24V开关电源供电）

结    构   标准卡入式

二、仪表外型开孔尺寸

| 型号 | D/TD821、823 | S/TS821、823 |
| --- | --- | --- |
| 仪表外形 |  |  |
| 外形尺寸 | 横式：宽×高×深160×80×140mm | 竖式：宽×高×深80×160×140mm |
| 开孔尺寸 | 宽×高：152×76mm | 宽×高：76×152mm |
| 型号 | D421、D423 | S421、S423 |
| 仪表外形 |  |  |
| 外形尺寸 | 横式：宽×高×深：96×48×105mm | 竖式：宽×高×深：48×96×105mm |
| 开孔尺寸 | 宽×高：92×45mm | 宽×高：45×92mm |
| 型号 | D921、D923 | D721、D723 |
| 仪表外形 |  |  |
| 外形尺寸 | 横式：宽×高×深：96×96×105mm | 竖式：宽×高×深：72×72×105mm |
| 开孔尺寸 | 宽×高：92×92mm | 宽×高：68×68mm |

三、接线说明

D(S)/TD(S)821、D(S)/TD(S)823系列

D921、D923系列

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（带两路变送时，只能带三限报警）

D721、D723系列

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

D(S)421、D(S)423系列

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表逆时针向左旋转90℃）

注1：双回路输入板说明

★D/S821、D/S823

1.输入板右方有一个拨码开关，用以定义输入信号的类型。其中1、2开关分别用于定义第一、第二路输入通道信号类型，3、4开关无效。

2.当开关处于ON状态时，定义输入信号为电流输入；

3.当开关处于OFF状态时，定义输入信号为电压或热电阻或热电偶输入。

★ D923/DS423

1、输入通道切换如下表所示：

|  | 第一路信号PV（拨盘1、3、4） |  |  |  | 第二路信号SV（拨盘2、5、6） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电偶 | 热电阻 | 电压 | 电流 | 热电偶 | 热电阻 | 电压 | 电流 |
| 拨盘 状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线 端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、通道切换请设定其相对应分度号。

3、输出通道短路环设定如下：

电流输出短路环接至7、8；电压输出短路环接至8、9。

★D721系列拨盘与短路环的操作

本仪表为全可切数字显示控制仪，其输入通道可由输入板上的拨盘开关来实现，具体操作请参照以下说明：

1、输入信号接线端子及其拨盘状态如下表所示：

2、输出信号类型切换如下所述：

电流型信号输出短路环接至5、6；2.电压型信号输出短路环接至6、7。

|  | 第一路PV输入 |  |  |  | 第二路SV输入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电偶 | 电阻 | 电流 | 电压 | 电流 | 电压 |
| 拨盘状态 |  |  |  |  |  |  |
| 接线端子 |  |  |  |  |  |  |

注2：

配线上的注意：

(1)输入信号线为避免杂讯干扰的影响，请尽量远离仪表电源线、动力电源线、负荷线等配线。

(2)仪表电源线的配线请尽量避免遭受来自动力电源的杂讯干扰影响，如附近有杂讯发生源，而仪表有遭受杂讯干扰影响的可能时，请使用滤波器（请先确认仪表的电源电压等再选择）。

☆如滤波器不能获得良好的效果，请详细参照滤波器的频率、特性等予以选择。

①为减轻仪表电源配线的干扰等不良影响，请缩短捻合绞距(pitch)。捻合绞距越短越有效。

②滤波器请务必装在接地良好的仪表盘接地，并使滤波器输出侧与仪表电源端子间配线最短。

注：加长输出侧与仪表电源端子间的距离，将无法获得滤波器的效果。

③在杂讯滤波器输出侧的配线上安装保险丝，将无法获得滤波器的效果。

④配线请使用符合电气用品管理法的电线(仪表接地使用导线公称截面积1.25～2.0mm2左右的线材，请以最短距离接地) 。

(3)电源投入时需要2～3秒的接点输出准备时间，如做外部的连接回路等信号使用时，请使用延时继电器为妥。

四、功能操作

(一)仪表面板

| 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 操 作 键 | SET 参数设定选择键 | 可以记录已变更的设定值 可以按序变换参数设定模式 可以变换显示或参数设定模式 |
|  | ▼ 设定值减少键 | 变更设定时，用于减少数值 连续按压，将快速减少数值 |
|  | ▲ 设定值增加键 | 变更设定时，用于增加数值； 连续按压，将快速增加数值 |
|  | 复位（RESET）键 | 程序自检（面板不标出） |
| 显 示 器 | PV显示器 | 显示测量值，在参数设定状态下显示参数符号 |
|  | SV显示器 | 显示测量值，在参数设定状态下显示设定值 |
|  | 测量值光柱显示器 | 显示测量值对应的百分比 |
| 指 示 灯 | 1AL1（ALM1）（红） 第一路第二报警指示灯 | 第一路第一报警ON时亮灯 |
|  | 1AL2（ALM2）（绿） 第二路第一报警指示灯 | 第一路第二报警ON时亮灯 |
|  | 2AL1（ALM3）（红） 第二路第一报警指示灯 | 第二路第一报警ON时亮灯 |
|  | 2AL2（ALM4）（绿） 第二路第二报警指示灯 | 第二路第二报警ON时亮灯 |

(二)仪表的上电

操作以HR-WP-D823为例介绍。其它机型操作方式类同。

1.正确的接线

仪表卡入表盘后，请参照仪表随机接线图接妥输入、输出及电源线，并请确认无误。

2.仪表的上电

本仪表无电源开关，接入电源即进入工作状态。

3.仪表的上电自检过程显示

仪表在投入电源后，可立即进入自检状态。自检完毕后，仪表自动转入工作状态，PV显示PV输入当前测量值，SV显示SV输入当前测量值。如要求再次自检，可按一下面板右下方的复位键（面板不标出位置），仪表将重新进入自检状态。

(三)仪表一级参数设定

在仪表PV测量值显示状态下，按压SET键，仪表将转入控制参数设定状态。每按SET键即照下列顺序变换参数（一次巡回后随即回至最初项目）。参数设定状态各参数列示如表：

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 设定参数禁锁 | CLK=00 | 无禁锁（一级参数可修改） | 00 |
|  |  | CLK=132 | 无禁锁进入二级参数设定（一级参数可修改） |  |
| 1AL1 | 第一报警值 | -1999～9999 | 显示第一路第一报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1、AL2的说明），订货时提出 | 50 |
| 1AL2 | 第二报警值 | -1999～9999 | 显示第一路第二报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1、AL2的说明），订货时提出 | 50 |
| 1AH1 | 第一报警回差 | 0～9999 | 显示第一路第一报警的回差值 | 02 |
| 1AH2 | 第二报警回差 | 0～9999 | 显示第一路第二报警的回差值 | 02 |
| 2AL1 | 第一报警值 | -1999～9999 | 显示第二路第一报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1、AL2的说明），订货时提出 | 50 |
| 2AL2 | 第二报警值 | -1999～9999 | 显示第二路第二报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1、AL2的说明），订货时提出 | 50 |
| 2AH1 | 第一报警回差 | 0～9999 | 显示第二路第一报警的回差值 | 02 |
| 2AH2 | 第二报警回差 | 0～9999 | 显示第二路第二报警的回差值 | 02 |

★注：仪表参数设定时，PV显示器将作为设定参数符号显示器，SV将作为设定值显示器。

附：数学运算模式，带运算功能时有此能数。

加减运算：PV=A·PV1±B·PV2

乘法运算：PV=（A·PV1）×(B·PV2)

除法运算：PV=（A·PV1）÷(B·PV2)

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 系数 | -4.00～4.00 | 第1路输入信号系数 | 1 |
| B | 系数 | -4.00～4.00 | 第2路输入信号系数 | 1 |
| AB | 运算方式 | 0～2 | 0：乘法 1：除法 2：加法 | 客户要求 |
| DIP1 | PV显示方式 | 0～3 | 0：PV显示第1路测量值 1：PV显示第2路测量值 2：PV显示两路的数学模型 3：PV循环显示第1、2路测量值和两路数学模型 | 2 |
| DIP2 | SV显示方式 | 0～3 | 0：SV显示第1路测量值 1：SV显示第2路测量值 2：SV显示两路的数学模型 3：SV循环显示第1、2路测量值和两路数学模型 | 1 |

★注：参数由该仪表规格不同有不予显示的参数，尚请注意。

(四)仪表二级参数设定

警告!非工程设计人员不得进行以下操作。否则，将造成仪表控制错误！

在仪表一级参数设定状态下，修改CLK=132后，在PV显示器显示CLK符号， SV显示器显示CLK的设定值（132）的状态下，同时按下SET键和▲键6秒，仪表即进入二级参数设定。在二级参数修改状态下，每按SET键即照下列顺序变换（一次巡回后随即回至最初项目）。参数设定状态各参数列示如表：

| 参数 | 名称 | 设定范围（字） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DE | 设备号 | 0～255 | 设定通讯时本仪表的设备代号 |
| BT | 通讯波特率 | BT=0 | 通讯波特率为1200bps |
|  |  | BT=1 | 通讯波特率为2400bps |
|  |  | BT=2 | 通讯波特率为4800bps |
|  |  | BT=3 | 通讯波特率为9600bps |
| 1SL0 | 第一路输入分度号 | 0～25 | 第一路设定输入分度号类型 |
| 1SL1 | 第一路小数点 | 1SL1=0 | 无小数点 |
|  |  | 1SL1=1 | 小数点在十位（显示XXX.X） |
|  |  | 1SL1=2 | 小数点在百位（显示XX.XX） |
|  |  | 1SL1=3 | 小数点在千位（显示X.XXX） |
| 1SL2 | 第一路 第一报警方式 | 1SL2=0 | 无报警 |
|  |  | 1SL2=1 | 第一报警为下限报警 |
|  |  | 1SL2=2 | 第一报警为上限报警 |
| 1SL3 | 第一路 第二报警方式 | 1SL3=0 | 无报警 |
|  |  | 1SL3=1 | 第二报警为下限报警 |
|  |  | 1SL3=2 | 第二报警为上限报警 |
| 1SL4 |  | 1SL4=0 | 内部保留参数 |
| 1SL5 | 第一路闪烁报警 | 1SL5=0 | 无闪烁报警 |
|  |  | 1SL5=1 | 带闪烁报警 |
| 1SL6 | 第一路滤波系数 | 1～10次 | 设置仪表滤波系数防止显示值跳动 |
| 1SL7 | 第一路报警功能 | 个位=0 | 无报警延迟功能 |
|  |  | 个位=1～9 | 报警后延迟（0.5×设定值）秒后输出报警领带断线时 |
|  |  | 十位=0 | 断线时有报警输出（继电器报警接点输出） |
|  |  | 十位=1 | 断线时无报警输出（仅闪烁报警，无报警接点输出） |
| 1Pb1 | 第一路显示的零点迁移 | 全量程 | 设定显示零点的迁移量 |
| 1KK1 | 第一路显示的量程比例 | 0～1.999倍 | 设定显示量程的放大比例 |
| 1Pb2 | 第一路 冷端补偿的零点迁移 | 全量程 | 设定冷端补偿的零点迁移量（热电偶输入有效） |
| 1KK2 | 第一路冷端补偿放大比例 | 0～1.999倍 | 设定冷端补偿的放大比例（热电偶输入有效） |
| 1Pb3 | 第一路 变送输出的零点迁移 | -1.999～9.999倍 | 设定变送输出的零点迁移量 |
| 1KK3 | 第一路 变送输出的放大比例 | 0～9.999倍 | 设定变送输出的放大比例 |
| 1OUL | 第一路变送输出量程下限 | 全量程 | 设定变送输出的下限量程 |
| 1OUH | 第一路变送输出量程上限 | 全量程 | 设定变送输出的上限量程 |
| 1PVL | 第一路闪烁报警下限 | 全量程 | 设定闪烁报警下限量程 （测量值低于设定值时，显示测量值并闪烁，1SL5=1时有此功能） |
|  | 第一路光柱显示下限 | 全量程 | 设定光柱显示的下限量程值（光柱表时有用） |
| 1PVH | 第一路闪烁报警上限 | 全量程 | 设定闪烁报警上限量程 （测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁，1SL5=1时有此功能） |
|  | 第一路光柱显示上限 | 全量程 | 设定光柱显示的上限量程值（光柱表时有用） |
| 1SLL | 第一路测量量程下限 | 全量程 | 设定输入信号的测量下限量程 |
| 1SLH | 第一路测量量程上限 | 全量程 | 设定输入信号的测量上限量程 |
| 1SLU | 第一路 测量小信号切除 | 全量程 | 设定测量显示的小信号切除量 (当测量显示小于设定值时，显示为测量量程下限， 设定为０关闭小信号切除功能，仪表带开方功能时有效) |
| 2SL0 | 第二路输入分度号 | 0～25 | 第一路设定输入分度号类型 |
| 2SL1 | 第二路小数点 | 2SL1=0 | 无小数点 |
|  |  | 2SL1=1 | 小数点在十位（显示XXX.X） |
|  |  | 2SL1=2 | 小数点在百位（显示XX.XX） |
|  |  | 2SL1=3 | 小数点在千位（显示X.XXX） |
| 2SL2 | 第二路 第一报警方式 | 2SL2=0 | 无报警 |
|  |  | 2SL2=1 | 第一报警为下限报警 |
|  |  | 2SL2=2 | 第一报警为上限报警 |
| 2SL3 | 第二路 第二报警方式 | 2SL2=0 | 无报警 |
|  |  | 2SL2=1 | 第二报警为下限报警 |
|  |  | 2SL2=2 | 第二报警为上限报警 |
| 2SL4 | 内部保留参数 | 2SL4=0 | 内部保留参数 |
| 2SL5 | 第二路闪烁报警 | 2SL5=0 | 无闪烁报警 |
|  |  | 2SL5=1 | 带闪烁报警 |
| 2SL6 | 第二路滤波系数 | 1～10次 | 设置仪表滤波系数防止显示值跳动 |
| 2SL7 | 第二路报警功能 | 个位=0 | 无报警延迟功能 |
|  |  | 个位=1～9 | 报警后延迟（0.5×设定值）秒后输出报警信号 |
|  |  | 十位=0 | 断线时有报警输出（继电器报警接点输出） |
|  |  | 十位=1 | 断线时无报警输出（仅闪烁报警，无继电器报警接点输出）（注4） |
| 2Pb1 | 第二路输入的零点迁移 | 全量程 | 设定输入零点的迁移量 |
| 2KK1 | 第二路输入的量程比例 | 0～1.999倍 | 设定输入量程的放大比例 |
| 2Pb2 | 第二路 冷端补偿的零点迁移 | 全量程 | 设定冷端补偿的零点迁移量（热电偶输入有效） |
| 2KK2 | 第二路冷端补偿放大比例 | 0～1.999倍 | 设定冷端补偿的放大比例（热电偶输入有效） |
| 2Pb3 | 第二路 变送输出的零点迁移 | -1.999～9.999 | 设定变送输出的零点迁移量 |
| 2KK3 | 第二路 变送输出的放大比例 | 0～9.999倍 | 设定变送输出的放大比例 |
| 2OUL | 第二路变送输出量程下限 | 全量程 | 设定变送输出的下限量程 |
| 2OUH | 第二路变送输出量程上限 | 全量程 | 设定变送输出的上限量程 |
| 2PVL | 第二路闪烁报警下限 | 全量程 | 设定闪烁报警下限量程 （测量值低于设定值时，显示测量值并闪烁，1SL5=1时有此功能） |
|  | 第二路光柱显示下限 | 全量程 | 设定光柱显示的下限量程值（光柱表时有用） |
| 2PVH | 第二路闪烁报警上限 | 全量程 | 设定闪烁报警上限量程 （测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁，1SL5=1时有此功能） |
|  | 第二路光柱显示上限 | 全量程 | 设定光柱显示的上限量程值（光柱表时有用） |
| 2SLL | 第二路测量量程下限 | 全量程 | 设定输入信号的测量下限量程 |
| 2SLH | 第二路测量量程上限 | 全量程 | 设定输入信号的测量上限量程 |
| 2SLU | 第二路测量小信号切除 | 全量程 | 设定测量显示的小信号切除量 (当测量显示小于设定值时，显示为测量量程下限， 设定为０关闭小信号切除功能，仪表带开方功能时有效) |

(五)仪表参数说明

1、报警输出 （AL1、AH1、AL2、AH2）

★ 关于回差：

本仪表采用报警输出带回差，以防止输出继电器在报警输出临界点上下波动时频繁动作。具体输出状态如下：

★ NO：继电器常开触点

★测量值由低上升时：                        ★测量值由高下降时：

2.滤波系数─采样的次数，用于防止测量显示值跳动。

采样周期─模拟量输入时，仪表每次数据采集的时间为0.5秒

仪表PV显示值与滤波系数及采样周期的关系如下：

例：模拟量输入时，设定滤波系数为6（次），则仪表自动将（6×0.5）3秒内的采样值进行平均，递推法更新PV显示值。（即每次显示均为前3秒的采样平均值）。

3.定期校对时，可调整Pb1及KK1改变测量值显示误差。

Pb1及KK1的计算公式：KK1=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

Pb1=设定显示量程下限–实际显示量程下限×KK1+原Pb1

例：一直流电流4～20mA输入仪表，测量量程为-200～1000KPa，现作校对时发现输入4mA时显示-202，输入20mA时显示1008。（原Pb1=0，原KK1=1.000）

根据公式：KK1=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

=[1000-(-200)]÷[(1008-(-202)]×1=1200÷1210×1≈0.992

Pb1=设定显示量程下限-实际显示量程下限×KK1+原Pb1=-200-(-202×0.992)+0=0.384

设    定：Pb1=0.384，KK1=0.992

★若该参数值无效时，修改时均不出现。

例：SL3=0，即第二报警无效，则在一级参数修改时，无AL2，AH2出现。

当CLK值不为“0”或“132”时，修改参数无效。

参数设定完毕后，请设定CLK≠0或132，以确保已设定参数的安全。

(六)参数设定方式

以下以 HR-WP-D823为例，说明参数设定方式及过程。(设定上限报警目标为100℃)

1.在PV、SV显示测量值的状态下，按压SET键，直到屏幕PV显示第一报警参数符号AL1，SV显示第一报警值50。

2.在PV显示第一报警参数符号AL1，SV显示第一报警值50状态下，按压▲键，程序自动快速加1，直至等于报警设定值100。

3.按压SET键，确认参数设定值正确并进入下一参数设定，第一报警参数设定完毕。

★用以上方法，可继续分别设定其它各参数。修改参数前，请先确认CLK=00、132，否则参数将无法修改。

（七）分度号设定（SL0）：

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B | 0～1800℃ | 10 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 1 | S | 0～1600℃ | 11 | Pt100 | -199.9～650.0℃ | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 2 | K | 0～1300℃ | 12 | BA1 | -199.9～600.0℃ | 22 | 0～10mA开方 | -1999～9999字 |
| 3 | E | 0～1000℃ | 13 | BA2 | -199.9～600.0℃ | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999字 |
| 4 | T | -199.9～400.0℃ | 14 | 内部保留 | 内部保留 | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999字 |
| 5 | J | 0～1200℃ | 15 | 内部保留 | 内部保留 | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999字 |
| 6 | 内部保留 | 内部保留 | 16 | 30～350Ω | -1999～9999字 | 28 | 特殊信号 | -1999～9999字 |
| 7 | 内部保留 | 内部保留 | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 | 36 | 全切换 |  |
| 8 | Wre3-25 | 0～2300℃ | 18 | 0～10mA | -1999～9999字 |  |  |  |
| 9 | Cu50 | -50.0～150.0℃ | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |  |  |  |

五、型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □□□ | -□ | □□- | □□ | /□□ | □ | □ |  |
| 外形尺寸 | D821 S821 D921 D721 D421 S421 TD821 TS821 |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm 72×72mm 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 160×80mm（横式）双回路双光柱 80×160mm（竖式）双回路双光柱 |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“通讯方式” |
| 第一、二路 变送输出方式 |  |  | □□ |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 第一路输入类型 |  |  |  | □□ |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第二路输入类型 |  |  |  |  | □□ |  |  | 参见“输入类型” |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  | P 2P |  | 一路DC24V输出 二路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □□□ | -□ | □□- | □□ | /□□ | -□□ | □□ | □ | □ |  |
| 外形尺寸 | D823 S823 D923 D723 D423 S423 TD823 TS823 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm 72×72mm 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 160×80mm（横式）双回路双光柱 80×160mm（竖式）双回路双光柱 |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯方式” |
| 第一、二路 变送输出方式 |  |  | □□ |  |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 第一路输入类型 |  |  |  | □□ |  |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第二路输入类型 |  |  |  |  | □□ |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第一路报警方式 |  |  |  |  |  | H/L H/L |  |  |  | 上/下限控制（参见“报警方式”） 上/下限控制（参见“报警方式”） |
| 第二路报警方式 |  |  |  |  |  |  | H/L H/L |  |  | 上/下限控制（参见“报警方式”） 上/下限控制（参见“报警方式”） |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  | P 2P |  | 一路DC24V输出 二路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

★输入类型：（特殊型号或要求的， 请提供分度号或参考标准，定货时说明）

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B | 0～1800℃ | 10 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 1 | S | 0～1600℃ | 11 | Pt100 | -199.9～650.0℃ | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 2 | K | 0～1300℃ | 12 | BA1 | -199.9～600.0℃ | 22 | 0～10mA开方 | -1999～9999字 |
| 3 | E | 0～1000℃ | 13 | BA2 | -199.9～600.0℃ | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999字 |
| 4 | T | -199.9～400.0℃ | 14 | 内部保留 | 内部保留 | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999字 |
| 5 | J | 0～1200℃ | 15 | 内部保留 | 内部保留 | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999字 |
| 6 | 内部保留 | 内部保留 | 16 | 30～350Ω | -1999～9999字 | 28 | 特殊信号 | -1999～9999字 |
| 7 | 内部保留 | 内部保留 | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 | 36 | 全切换 |  |
| 8 | Wre3-25 | 0～2300℃ | 18 | 0～10mA | -1999～9999字 |  |  |  |
| 9 | Cu50 | 50.0～150.0℃ | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |  |  |  |

★仪表通讯接口方式：

| 代码 | 0 | 2 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232C | RS-485 |

★变送输出类型：

| 代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |