目   录

一、主要技术参数……………………………………………………………………………………………………1

二、仪表外型开孔尺寸………………………………………………………………………………………………2

三、接线说明…………………………………………………………………………………………………………2

四、功能操作…………………………………………………………………………………………………………5

（一）、仪表面板 ……………………………………………………………………………………………………5

（二）、仪表上电 ……………………………………………………………………………………………………6

（三）、仪表一级参数设定 …………………………………………………………………………………………6

（四）、仪表二级参数设定 …………………………………………………………………………………………7

（五）、仪表参数设定方式 …………………………………………………………………………………………8

（六）、仪表参数说明 ………………………………………………………………………………………………9

（七）、通道定点测量方法…………………………………………………………………………………………10

（八）、时间显示及设定……………………………………………………………………………………………10

（九）、打印接口组成………………………………………………………………………………………………10

五、型谱表 …………………………………………………………………………………………………………11

附、配线举例 ………………………………………………………………………………………………………13

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、主要技术参数

输入信号    电阻——Pt100、CU100、Cu50、BA1、BA2等

线性电阻——0～400欧姆

远传电阻——30～350欧姆

电偶——B、S、K、E、J、T、WRe、R、N等

电压——0～5V、1～5V、±5V、0～20mV、0～100mV、0～5V开方、1～5V开方等

电流——0～20mA、0～10mA、4～20mA、0～10mA开方、4～20mA开方等

测量范围    -1999～9999字

测量精度    0.2%FS±1字或0.5%FS±1字

分 辩 率    ±1字

温度补偿    0～50℃

显示方式    -1999～9999测量值显示

-1999～9999设定值显示

1～16通道号显示

当前时间显示、当前日期显示

发光二极管工作状态显示

高亮度LED数字显示

通道巡回与锁定显示

输出信号    DC 0～10mA（负载电阻≤750Ω）

DC 4～20mA（负载电阻≤500Ω）

DC 0～5V（输出电阻≤250Ω）

DC1～5V（输出电阻≤250Ω）

报警输出    继电器报警输出─继电器ON/OFF带回差，触点容量：AC220V/1A；DC24V/3A（阻性负载）

报警精度    ±1字

通讯输出    接口方式——标准串行双向通信接口：RS-485，RS-232等

波特率——1200～9600bps内部自由设定

联机通讯    通讯接口为二线制或三线制(如RS-485、RS-232等)，亦由用户特殊要求，波特率1200～9600bps可由仪表内部参数自由设定。接口和主机采用光电隔离，提高系统的可靠性及数据的安全性。RS-485通讯距离可达1公里。上位机可采集各种信号与数据。整个控制回路只需一根二（三）芯电缆，即可实现与上位机通讯，上位微机可呼叫用户设定的仪表设备号，随时调用各台仪表的现场数据，并可进行仪表内部参数设定。能方便地构成各种能源管理和控制系统。

打印控制    直接配接各型串行打印机，通讯方式为RS-232C

打印精度    同仪表测量精度

设定方式    面板轻触式按键数字设定

设定值断电后永久保存

参数设定值密码锁定

保护方式    输入回路断线报警（继电器输出，LED指示）

超/欠量程报警指示（继电器输出，LED指示）

工作异常自动复位（Watch Dog）

欠压自动复位

使用环境    环境温度    0～50℃

相对湿度    ≤85%RH

避免强腐蚀气体

电源电压    AC220V%（50Hz±2Hz）

AC90～265V——开关电源

DC24V±2V——开关电源

功    耗    ≤5W（AC220V供电）

≤4W（AC90～265V——开关电源供电）

≤4W（DC24V——开关电源供电）

结    构    标准卡入式

二、仪表外形开孔尺寸

| 型号 | XD806、807、809、814 | XS806、807、809、814 |
| --- | --- | --- |
| 仪表外形 |  |  |
| 外形尺寸 | 宽×高×深 XC80系列：160×80×140mm | 宽×高×深 XS80系列：80×160×140mm |
| 开孔尺寸 | 宽×高 XC80系列：152×76mm | 宽×高 XS80系列：76×152mm |
| 型号 | XD808 | XS808 |
| 仪表外形 |  |  |
| 外形尺寸 | 宽×高×深 XC80系列：160×80×140mm | 宽×高×深 XS80系列：80×160×140mm |
| 开孔尺寸 | 宽×高 XC80系列：152×76mm | 宽×高 XS80系列：76×152mm |

三、接线说明(见下图，以下为基本接线，具体接线以随机接线图为准。)

XD、XS806/807/809/814系列横式

TC热电偶输入

mA/V电流、电压输入

RTD热电阻输入

注：竖式接线端与上图一致，但方向不一样，竖式仪表逆时针向左旋转90度。

在电流电压输入切换时需要设置“DIP”开关，如图所示，当电流输入“DIP”开关设置为“ON”；当电压输入时“DIP”设置为“OFF”。

“DIP”开关在输入板上，1～8代表1～8个通道。

电流输入                           电压输入

XD、XS808系列横式

分别报警输出                                  分别变送输出

注：竖式接线端与上图一致，但方向不一样，竖式仪表逆时针向左旋转90度。

XD、XS808系列

副机继电器输出插座                      电压/电流输入

热电偶输入                            热电阻输入

在电流电压输入切换时需要设置“DIP”开关，如右图所示，当电流输入“DIP”开关设置为“ON”；当电压输入时“DIP”设置为“OFF”。

“DIP”开关在输入板上，1～8代表1～8个通道。

电流输入                           电压输入

注：配线上的注意

（1）输入信号线为避免杂讯干扰的影响，请尽量远离仪表电源线、动力电源线 、负荷线等配线。

（2）仪表电源线的配线请尽量避免遭受来自动力电源的杂讯干扰影响，如附近有杂讯发生源，而仪表有遭受杂讯干扰影响的可能时，请使用滤波器（请先确认仪表的电源电压等再选择）。

☆ 如滤波器不能获得良好的效果，请详细参照滤波器的频率、特性等予以选择。

① 为减轻仪表电源配线的干扰等不良影响，请缩短捻合绞距(pitch)。捻合绞距越短越有效。

② 滤波器请务必装在接地良好的仪表盘接地，并使滤波器输出侧与仪表电源端子间配线最短。

注：加长输出侧与仪表电源端子间的距离，将无法获得滤波器的效果。

③ 在杂讯滤波器输出侧的配线上安装保险丝，将无法获得滤波器的效果。

仪表用电源         杂讯滤波器       仪表电源端子

缩短绞矩    使之为最短  导线

（3）配线请使用符合电气用品管理法的电线（仪表接地使用导线公称截面积1.25～2.0mm2左右的线材，请以最短距离接地）。

（4）电源投入时需要2～3秒的接点输出准备时间，如做外部的连接回路等信号使用时，请使用延时继电器为妥。

四、功能操作

本操作以HR-WP-XD814为例介绍。其它机型操作方式类同。

（一）仪表面板

多路巡检控制仪面板示意图

| 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 操作键 | 参数设定选择键 | 可以进入一、二级参数设定 可以进入时间设定 可以记录已变更的设定值 可以按序变换参数设定模式 可以实现通道定点检测功能 |
|  | 设定值减少键 | 变更设定时，用于减少数值 连续按压，将自动快速减1 定点检测时可变更检测通道 带打印功能时，可按压此键看时间 |
|  | 设定值增加键 | 变更设定时，用于增加数值 连续按压，将自动快速加1 定点检测时可变更检测通道 带打印功能时可手动打印 |
|  | 复位（RESET）键 （面板不标出） | 用于程序清零(自检) |
| 显示器 | 测量值PV显示器 | 显示实时测量值 在参数设定状态下，显示参数符号 在时间显示状态下，显示当前日期 |
|  | 通道号SV显示器 | 显示通道号 在参数设定状态下，显示设定参数 在时间显示状态下，显示当前时间 |
| 指示灯 | （ALM1）（红） 第一报警指示灯 | 第一报警ON时亮灯 |
|  | （ALM2）（绿） 第二报警指示灯 | 第二报警ON时亮灯 |

（二）仪表上电

1、正确的接线：仪表卡入式表盘后，请参照仪表随机接线图接妥输入、输出及电源，并请确认无误。

2、仪表的上电：本仪表无电源开关，接入电源即进入工作状态。

3、仪表设备号及版本号的显示：

仪表在投入电源后，可立即确认仪表设备号及版本号。

自检完毕后，仪表自动转入工作状态，PV显示当前测量值，SV显示当前通道号。如要求再次自检，可按一下面板可下方的复位键（面板不标出位置），仪表将重新进入自检状态。

（三）、仪表一级参数的设定：

在仪表PV测量值显示状态下，按住SET键2秒，仪表将转入控制参数设定状态。每按SET键即照下列顺序变换参数（一次巡回后随即回至最初项目）。参数设定状态和各参数列示如表：

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 设定参数禁锁 | CLK=00 CLK=132 CLK=130 | 无禁锁（一级设定参数可修改） 进入二级参数设置 进入时间设定 | 00 |
| AT1 | 通道显示时间 | 1～254秒 | 每一通道显示时间 | 2 |
| AT2 | 打印间隔 | 0～254分钟 | 设定时打印间隔时间（2分钟以下不打印） | 3 |
| AT3 | 打印功能 | AT3=0 AT3=1 | 无报警打印功能 有报警打印功能 | 0 |
| ==== | 报警通道号 | 0～16 | 见备注 | 0 |
| ALL | 0～16通道下限报警值 | -1999～9999 | 报警值 | 50 |
| ALH | 0～16通道上限报警值 | -1999～9999 | 报警值 | 50 |
| AHL | 0～16通道下限报警回差值 | 0～254 | 报警回差 | 2 |
| AHH | 0～16通道上限报警回差值 | 0～254 | 报警回差 | 2 |

注1：在参数设定状态下，如果需要返回上一个参数，按住SET键2秒以上，仪表将自动返回上一个参。

注2：设置报警值时，需先选择通道号，才能设置所选通道号的报警参数。如果二级参数“UnAL=0”时为统一报警输出，分别设置1-16通道报警值，则报警通道号设定范围为“1-16”，报警通道号设为3，则设置第三通道的报警值，设好后按SET键再回到报警通道号设定时，可以选择其它通道报警值设定。如果二级参数“UnAL=1”时，为统一报警输出，16通道同一报警值，报警通道号只能设定为“0”。

（四）、二级参数的设定：

警告！非工程设计人员不得进入修改二级参数。否则，将造成仪表控制错误！

在仪表一级参数设定状态下，修改CLK=132后，在PV显示CLK，SV显示132的状态下，按住键5秒，仪表即进入二级参数设定。

| 符号 | 名 称 | 设定范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DE | 仪表设备号 | 1～247 | 通讯时设定仪表的设备编号 |
| BT | 通讯波特率 | BT=0,1,2 | 通讯波特率为1200bps |
|  |  | BT=3 | 通讯波特率为2400bps |
|  |  | BT=4 | 通讯波特率为4800bps |
|  |  | BT=5 | 通讯波特率为9600bps |
| UnAL | 统一报警功能 | UnAL=0 | 统一报警分别报警设定值 |
|  |  | UnAL=1 | 统一报警同一报警设定值 |
| OutF | 变送输出方式 | OutF=1 | 按各通道变送输出 |
|  |  | OutF=2 | 按最大值变送输出 |
|  |  | OutF=3 | 按最小值变送输出 |
|  |  | OutF=4 | 按平均值变送输出 |
|  |  | OutF=5 | 内部保留 |
| KK2 | 冷端温度增益修正 | 0.00～2.54 | 设定冷端补偿的零点迁移 |
| ALRE | 报警记忆功能 | 0～1 | 0-关闭报警记忆功能、1-打开报警记忆功能 |
| ==== | 参数通道号 | 1～16 | 选择某个需要设定以下参数的通道（见备注） |
| En | 1～16通道开关 | 0～1 | 0-关闭某个通道、1-打开某个通道 |
| SL0 | 分度号 | 0～27 | 参见分度号表 |
| Dot | 小数点 | Dot=0 | 显示（XXXX）无小数点 |
|  |  | Dot=1 | 显示（XXX.X）小数点在十位 |
|  |  | Dot=2 | 显示（XX.XX）小数点在百位 |
|  |  | Dot=3 | 显示（X.XXX）小数点在千位 |
| SL1 | 报警方式一 | SL1=0 | 无报警输出 |
|  |  | SL1=1 | 下限报警输出 |
|  |  | SL1=2 | 上限报警输出 |
| SL2 | 报警方式二 | SL2=0 | 无报警输出 |
|  |  | SL2=1 | 下限报警输出 |
|  |  | SL2=2 | 上限报警输出 |
| SL3 | 小信号切除 | 0.0～25.4% | 输入信号开方有效（信号百分比值开方） |
| SL4 | 闪烁报警 | SL4=0 | 无闪烁报警 |
|  |  | SL4=1 | 带闪烁报警 |
| SL5 | 滤波系数 | SL5=0 | 0-不作任何处理 |
|  |  | SL5=1～9（次） | 1～9多次采样平均滤波处理，设定值愈大，滤波效果愈好，但速度会愈慢。 |
| Unit | 打印单位 | 0～29 | 参见（单位设定代码表） |
| Out | 变送输出类型 | Out=0 | 4～20mA |
|  |  | Out=1 | 0～10mA（输出设置时需配合短路环设置） |
|  |  | Out=2 | 1～5V |
|  |  | Out=3 | 0～5V |
|  |  | Out=4 | 0～20Ma |
|  |  | Out=5 | 内部保留 |
| PB1 | 显示零点迁移 | -20～20 | 可设定修改通道的测量零点迁移值（单位：字） |
| KK1 | 显示增益修正 | 0.980～1.020 | 可设定修改通道的测量量程放大倍数（单位：字） |
| DSL | 输入显示下限 | -1999～9999 | 线性或开方输入时，可设定修改测量量程的下限值 |
| DSH | 输入显示上限 | -1999～9999 | 线性或开方输入时，可设定修改测量量程的上限值 |
| OUL | 变送输出下限 | -1999～9999 | 可设定变送输出量程范围的下限值 |
| OUH | 变送输出上限 | -1999～9999 | 可设定变送输出量程范围的上限值 |
| PVL | 闪烁报警下限 | -1999～9999 | 有PV闪烁报警功能时，可设定第一通道PV闪烁报警量程下限 （当测量值低于量程下限时，PV闪烁报警） |
| PVH | 闪烁报警H 限 | -1999～9999 | 有PV闪烁报警功能时，可设定第一通道PV闪烁报警量程上限 （当测量值高于量程上限时，PV闪烁报警） |

注：在“====”通道号参数后的参数为1-16通道各自的参数，在设置某个通道的参数时，需先设置要设定的通道号后，才能设置所设通道的参数值。

（五）、仪表参数说明

1.报警输出

★关于回差：

本仪表采用报警输出带回差，以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。

具体输出状态如下：

★测量值由低上升时：                      ★测量值由高下降时：

★位式上限控制报警输出：                 ★位式下限控制报警输出：

★ON：继电器常开触点

★断偶与超量程指示及报警

①断偶(输入回路断线)时         ② 正向量程超限时，            ③ 负向量程超限时，

仪表显示状态如下：             仪表显示状态如下：             仪表显示状态如下：

2.仪表分度号表(SL0)：

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B | 0～1800℃ | 10 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 1 | S | 0～1600℃ | 11 | Pt100 | -199.9～650.0℃ | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 2 | K | 0～1300℃ | 12 | BA1 | -199.9～600.0℃ | 22 | 0～10mA开方 | -1999～9999字 |
| 3 | E | 0～1000℃ | 13 | BA2 | -199.9～600.0℃ | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999字 |
| 4 | T | -199.9～400.0℃ | 14 | 0～20mV | -1999～9999字 | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999字 |
| 5 | J | 0～1200℃ | 15 | 0～350 | -1999～9999字 | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999字 |
| 6 | R | 0～1600℃ | 16 | 30～350 | -1999～9999字 | 26 | -5V～5V | -1999～9999字 |
| 7 | N | 0～1300℃ | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 | 27 | 0～400Ω线性电阻 | -1999～9999字 |
| 8 | Wre3-25 | 0～2300℃ | 18 | 0～10mA | -1999～9999字 |  |  |  |
| 9 | Cu50 | -50.0～150.0℃ | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |  |  |  |

3.单位设定代码表(Unit)：

| 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Kg/cm2 | Pa | KPa | MPa | mmHg | mmH2O | Bar | ℃ | % | m | T | L | m2 | Kg | Hz | m/h |
| 代码 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |
| 单位 | T/h | L/h | m3/h | Kg/h | m/m | T/m | L/m | m3/m | Kg/m | m/s | T/s | L/s | m3/s | Kg/s |  |  |

（六）、参数设定方式

以下以HR-WP-XD807（不带打印）为例，说明参数设定方式及过程。设定通道显示时间为5秒/通道。

在PV显示测量值，SV显示通道号的状态下，按压SET键不放，5秒后，仪表即进入参数设定，屏幕显示通道显示时间AT1。

在AT1设定状态下，按住设定值增加键，程序将自动快速加1。调整参数值等于5。

按压SET键，确认参数设定值正确并进入下一参数设定，通道显示时间参数设定即告完毕。

★用以上方法，可继续分别设定其它各参数。修改参数前，请先确认CLK=00，否则参数将无法修改。

★操作时注意：

设定参数改变后，按SET键该值才被保存。

要使设定值为负数，可按设定值减少键使设定值减少至零后，继续按住该键，显示即出现负值。

参数一旦设定，断电后将永远保存。

★返回工作状态

1.手动返回：在仪表参数设定模式下，按住SET键5秒后，仪表即自动回到测量。

2.自动返回：在仪表参数设定模式下，不按任一键，30秒后，仪表将自动回到测量值显示状态。

3.复位返回：在仪表参数设定模式下，按压复位键，仪表再次自检后即进入测量值显示状态。

（七）、通道定点测量方法

在仪表通道测量状态下，按压SET键小于4秒，则进入通道定点测量，仪表通道定点符号C

在此状态下，可按压设定值增加键或减少键选择欲定点测量的通道。

（八）、时间显示及设定（只适应于带打印功能仪表）

1.时间的显示

在仪表PV显示测量值的状态下，按下  键，仪表PV将显示当前日期，SV将显示当前时间。仪表显示如下：

仪表省略年份与秒，不显示，但可以打印出：

MON-月，DATE-日，HOUR-时钟，MIN-分钟，松开  键，仪表即恢复测量值及通道号的显示。

2.时间的设定

在仪表PV显示测量值的状态下，按住SET键进入一级参数，设定CLK=130，在PV显示CLK，SV显示130的状态下，按住SET键6秒，即进入时间参数设定，如：071020—2007年10月20日，在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下，按压SET键，设

year=07年

n.on=10月

date=20日

hour=13时

n.in=08分

sec=56秒

在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前时间。

在仪表当前时间显示状态下，再次按压SET键，则退出时间设定，回至PV测量值显示状态。

★不带打印输出功能的仪表，无时间参数显示及设定。

（九）、打印接口组成

★打印功能

1.仪表具有与串行打印机联机打印功能，可即时、定时打印仪表当前各通道测量值

2.多种打印方式：

定时打印-打印间隔时间2～254分钟       即时打印-手动控制打印

3.可配接各型串行打印机（如SP-16ASH串行微型打印机等）

4.通讯方式：RS-232C。

5.仪表与打印机的通讯协议：

波特率：1200～9600bps

八位数据位，一位停止位，无奇偶校验

注：仪表与打印机的波特率必须相同（设定仪表波特率请见仪表二级参数的设定，设定打印机波特率请参见打印机说明书）。

★打印机通讯接线

HR系列仪表与SP-16ASH串行打印机连接示意图：

★手动打印

在仪表测量值显示状态下，按压键，即打印出当前各通道的实时测量值，打印格式为：

★定时打印

定时打印以仪表上电或复位时间的分钟为基数（去秒取整），当时间测定等于打印间隔设定（分钟）时间时，仪表将控制打印机进行定时打印，定时打印时将打印当前各通道的实时测量值和报警状态。打印格式为：

---------------

TIME PRINT

2007-08-01

12：58：58

CH1=235.0℃

CH2=162.5℃

CH3=150.7℃

……

CH16=150.7℃

ALM1 ●

ALM2 ○

---------------

★打印代码：CH1-第一通道测量值

CH2-第二通道测量值

……………………

CH16-第十六通道测量值

★当前通道如被关闭，则无测量值打印。如8通道关闭，则打印时不打印CH8。

七、型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □ | □- | □ | □- | □- | □ | □- | □ | □ | □ | 智能多路巡检测量控制仪 |
| 外形尺寸 | XD8 XS8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） |
| 控制作用 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 参见“控制作用” |
| 通讯方式 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯接口方式” |
| 输出方式 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 输入类型 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“输入方式” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  |  | 无报警（可省略） 上限报警 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  | 无报警（可省略） 上限报警 下限报警 |
| 报警记忆 |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  | 带报警记忆功能 不带报警记忆功能（可省略） |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V馈电输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T W A | AC90～265V供电(开关电源) DC24V供电 AC220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(请注明) |

★仪表控制作用：

| 代码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制作用 | 八路巡检 测量显示 | 八路巡检 统一报警输出 | 八路巡检 分别报警/变送输出 | 十六路巡检 测量显示 | 十六路巡检 统一报警输出 |

★统一报警输出仪表：即仪表所有通道共用一个或两个报警输出继电器。统一报警输出仪表分以下两种报警方式（无特殊说明将提供不带报警记忆的仪表）：

a.不带报警记忆功能：即巡测至当前通道时报警，巡测至下通道如无报警则报警则报警输出关闭。

b.带报警记忆功能：即巡测至当前通道时报警，巡测至下通道如无报警但报警输出继续，直至所有通道均无报警。

分别报警输出仪表：即仪表各测量通道均有一个或两个报警继电器输出报警，控制输出互相独立。

★仪表输出方式：

| 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 继电器报警输出 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |

★通讯方式

| 代码 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232C | RS-485 | RS-232C打印口 |

★输入类型表

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B | 0～1800℃ | 10 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 1 | S | 0～1600℃ | 11 | Pt100 | -199.9～650.0℃ | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 2 | K | 0～1300℃ | 12 | BA1 | -199.9～600.0℃ | 22 | 0～10mA开方 | -1999～9999字 |
| 3 | E | 0～1000℃ | 13 | BA2 | -199.9～600.0℃ | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999字 |
| 4 | T | -199.9～400.0℃ | 14 | 0～20mV | -1999～9999字 | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999字 |
| 5 | J | 0～1200℃ | 15 | 0～350 | -1999～9999字 | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999字 |
| 6 | R | 0～1600℃ | 16 | 30～350 | -1999～9999字 | 26 | -5V～5V | -1999～9999字 |
| 7 | N | 0～1300℃ | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 | 27 | 0～400Ω线性电阻 | -1999～9999字 |
| 8 | Wre3-25 | 0～2300℃ | 18 | 0～10mA | -1999～9999字 |  |  |  |
| 9 | Cu50 | -50.0～150.0℃ | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |  |  |  |

注：特殊型号或要求的，请提供分度号或参考标准，定货时说明。

★例：HR-WP-XD808-21-11-HL-A

智能多路巡检控制仪，上下限分别报警控制输出，带RS-232通讯接口，输入信号为八路Pt100。

HR-WP-XD814-82-11-HL-K-A

智能多路巡检控制仪，上下限统一报警控制输出(带记忆)，变送4～20mA电流统一输出，带RS-485通讯接口，输入信号为十六路Pt100。

附、接线图例

仪表：HR-WP-XD807-02-08-HL

传感器：八路热电阻Pt100输入

外接：记录仪

仪表带4～20mA电流输出，接入记录仪。上限报警控制接触器，下限报警接指示灯，仪表接线如下：