目    录

一、主要技术参数……………………………………………………………………………………………………1

二、仪表外形开孔尺寸………………………………………………………………………………………………2

三、接线说明…………………………………………………………………………………………………………2

四、功能操作…………………………………………………………………………………………………………4

（一)仪表面板 ………………………………………………………………………………………………………5

（二）按键操作………………………………………………………………………………………………………5

（三）仪表上电………………………………………………………………………………………………………7

（四）仪表一级参数设定……………………………………………………………………………………………8

（五)仪表二级参数设定 ……………………………………………………………………………………………9

（六）控制目标值SV的设定………………………………………………………………………………………10

（七）仪表参数说明 ………………………………………………………………………………………………12

五、型谱表 …………………………………………………………………………………………………………14

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、主要技术参数

输入信号    电阻── Pt100、Cu100、Cu50等或远传压力电阻30～350Ω

电偶── B、S、K、E、T、J、WRe等

电压──0～5V、1～5V或mV等(输入阻抗≥250KΩ)

电流──0～10mA、4～20mA或0～20mA等(输入阻抗≤250Ω)。

测量范围	-1999～9999字

测量精度	0.2%FS±1字或0.5%FS±1字

分 辨 率	±1字

温度补偿	0～50℃

显示方式	-1999～9999测量值显示

-1999～9999设定值显示

-1999～9999外给定值显示

0～100%输出量显示

发光二极管工作状态显示

双高亮度LED数字显示

控制输出    PID电流/电压控制输出

★0～10mA（负载电阻≤750Ω）

★4～20mA（负载电阻≤500Ω）

★0～5 V（负载电阻≤250KΩ）

★1～5 V（负载电阻≤250KΩ

★PID开关控制输出

★继电器控制输出（AC220V/1A，DC24V/3A，阻性负载）

★单相可控硅控制输出─SCR(可控硅过零触发脉冲)输出，光电隔离，AC400V/0.5A。

★双相可控硅控制输出─SOT双相可控硅软触点输出，光电隔离，AC400V/7A。

★固态继电器控制输出─SSR(固态继电器控制电压信号)输出，DC6～24V/30mA

馈电输出    DC24±1V，负载电流≤30mA

通讯输出　  接口方式─标准串行双向通讯接口：RS-485，RS-232C等

波 特 率─1200～9600bps内部自由设定    采用标准MODBUS RTU通信协议

报警方式    可选择继电器上限、下限报警输出，LED指示

可选择继电器偏差内报警输出，LED指示

可选择继电器偏差外报警输出，LED指示

可选择继电器LBA报警输出，LED指示

可选择继电器程序段停止报警输出，LED指示

报警精度    ±1字

联机通讯    通讯为二线制、三线制(如RS-485、RS-232C等)，亦可由用户特殊要求，波特率1200～9600bps可由仪表内部参数自由设定。接口和主机采用光电隔离，提高系统的可靠性及数据的安全性。RS-485通讯距离可达1公里，上位机可采集各种信号与数据，构成能源管理和控制系统。配用坤瑞工控组态平台软件，可实现多台仪表与一台或多台微机进行联机通讯，系统采用主──从通讯方式，能方便的构成各种能源管理和控制系统。整个控制回路只需一根二(三）芯电缆，即可实现与上位机通讯，上位微机可呼叫用户设定的设备号，随时调用各台仪表的现场数据，并可进行仪表内部参数设定。

设定方式    面板轻触式按键数字设定

参数设定值密码锁定

设定值断电永久保存

保护方式	输入回路断线报警（继电器输出，LED指示）

超/欠量程报警指示（继电器输出，LED指示）

欠压自动复位

工作异常自动复位(Watch dog)

使用环境    环境温度   0～50℃

相对湿度   ≤85%RH

避免强腐蚀气体

供电电源    AC220V%(50Hz±2Hz，线性电源)

AC90～265V──开关电源

DC24V±2V──开关电源

功    耗    ≤5W（AC220V线性电源供电）

≤4W（AC90～265V开关电源供电）

≤4W（DC24V开关电源供电）

结    构	标准卡入式

二、仪表外形开孔尺寸

| 型号 | XPD805、XPS805 | XPD905 |
| --- | --- | --- |
| 仪表外形 |  |  |
| 外形尺寸 | 横式：宽×高×深：160×80×140mm 竖式：宽×高×深：80×160×140mm | 96×96×105mm |
| 开孔尺寸 | 横式：宽×高：152×76mm 竖式：宽×高：76×152mm | 92×92×105mm |

三、接线说明

XPD805、XPS805横式

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表逆时针向左旋转90℃。）

XPD905

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

注1：拨盘与短路环的操作

本仪表为输入信号全切换的数字显示控制仪，其输入通道可由输入板上的拨盘开关和二级参数来实现，具体操作请参照以下说明：（二级参数参见后文）。

|  | 测量信号即PV（拨盘1、2、3、4） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电偶 | 热电阻 | 电压 | 电流 |
| 拨盘状态 |  |  |  |  |
| 接线端子 |  |  |  |  |

XPD80系列02输出板外形图如下：

|  | 直流电流输出 | 直流电压输出 |
| --- | --- | --- |
| 短路环状态 |  |  |

XPD90主板示意图如下图所示：

输出通道短路环状态如下所述（J1）：

电流型输出短路环接至7、8

电压型输出短路环接至8、9

输入通道切换如下表所示（DIP）： 注：通道切换请设定其相对应分度号。

|  | 测量信号即PV（拨盘1、3、4） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电偶 | 热电阻 | 电压 | 电流 |
| 拨盘状态 |  |  |  |  |
| 接线端子 |  |  |  |  |

注2：配线上的注意

（1）输入信号线为避免杂讯干扰的影响，请尽量远离仪表电源线、动力电源线、负荷线等配线。

（2）仪表电源线的配线请尽量避免遭受来自动力电源的杂讯干扰影响，如附近有杂讯发生源，而仪表有遭受杂讯干扰影响的可能时，请使用滤波器(请先确认仪表的电源电压等再选择)。

☆如滤波器不能获得良好的效果，请详细参照滤波器的频率、特性等予以选择。

①为减轻仪表电源配线的干扰等不良影响，请缩短捻合绞距(pitch)。捻合绞距越短越有效。

②滤波器请务必装在接地良好的仪表盘接地，并使滤波器输出侧与仪表电源端子间配线最短。

注：加长输出侧与仪表电源端子间的距离，将无法获得滤波器的效果。

③在杂讯滤波器输出侧的配线上安装保险丝，将无法获得滤波器的效果。

仪表用电源         杂讯滤波器       仪表电源端子

缩短绞矩    使之为最短  导线

④配线请使用符合电气用品管理法的电线(仪表接地使用导线公称截面积1.25～2.0mm2左右的线材(请以最短距离接地)。

（3）电源投入时需要2～3秒的接点输出准备时间，如做外部的连接回路等信号使用时，请使用延时继电器为妥。

四、功能操作

本操作以HR-XPD805为例介绍。其它机型操作方式类同。

（一）、仪表面板

| 名 称 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 显示器 | 测量值PV显示器 | ·显示测量值 ·在参数设定状态下，显示参数符号 |
|  | 目标值SV显示器 | ·显示控制目标值或控制曲线号和输出值 ·在参数设定状态下，显示设定参数 |
|  | SEG显示器 | ·自动状态下，显示行段号 ·手动状态下，显示手动标志0 |
| 操作键 | 参数设定选择键 | 可以记录已变更的设定值 可以按序变换参数设定模式 可进入仪表一级参数/控制目标值设定 配合“”键可以实现手动控制与自动控制的切换 配合“”键可以实现控制曲线的清零 配合“”键可以进入仪表二级参数设定 配合“”键可以进入仪表时间设定 |
|  | 设定值减少键 | 变更设定时，用于减少数值；连续按压，将作自动快速减1 可查看当前时间 配合“”键可以实现手动控制与自动控制的切换 |
|  | 设定值增加键 | 变更设定时，用于增加数值；连续按压，将作自动快速加1 配合“”键可进入仪表二级参数设定 |
|  | 左移键 | 可实现控制曲线暂停/启动功能 配合“”键可实现控制曲线清零功能 |
| 指示灯 | （ALM1）（红） 第一报警指示灯 | 第一报警ON时亮灯 输入回路断线时亮灯 |
|  | （ALM2）（绿） 第二报警指示灯 | 第二报警ON时亮灯 |
|  | （A/M）（红） 手动指示灯 | 手动状态时亮灯 |
|  | （OUT）（绿） 输出指示灯 | 继电器或可控硅为控制输出时，在输出状态时亮灯 |

（二）、按键操作

1、自动/手动无扰动切换方法

在仪表自动控制输出模式下，同时按压“SET”“”键，仪表将自动跟踪输出量，此时可按“”或“”键手动改变仪表输出量的百分比（范围：0～100%）。手动状态下，仪表显示为：

2、手动/自动无扰动切换方法

在仪表手动控制输出模式下，同时按压“SET”键和“”键， 仪表将回至自动控制状态，自动状态下，仪表显示为：

★本仪表具有记忆功能，在自动状态切换为手动状态前，如果仪表为暂停状态，则仪表从手动切换为自动状态后，亦为暂停状态。如果仪表为非暂停状态，则从手动切换为自动状态，仪表为非暂停状态。

3、曲线控制功能键

曲线控制暂停：在PV测量值显示状态下，按压“”键，则程序升温控制以当前曲线为标准控制输出（相当于在当前曲线的状态下延时输出，如当前曲线为第三段，按压“”键后，则控制输出以第三段曲线为标准输出，直至取消暂停）。在曲线控制暂停状态下，按压“”键，则取消暂停功能，仪表从当前控制曲线进入自动运行控制输出。曲线控制暂停状态下，仪表显示如下：

曲线控制清零：在自动控制状态下，同时按压“SET”键和“”键，则程序升温曲线从第1号曲线开始控制输出。如：当前曲线为第三段，同时按压SET键和“”键后，则程序升温曲线从第1号曲线开始控制输出。

曲线控制步进：在自动控制、非暂停状态下，同时按压SET键和“”键，则程序升温控制进至下一曲线控制。如：当前控制曲线为第三段，同时按压SET键和“”键后，控制曲线则为第四段。

4、时间显示切换方式

a．在PV显示当前测量值的状态下，按下“”键，则仪表PV显示当前时间。

b．在PV显示当前时间的状态下，松开“”键，则仪表PV恢复当前测量值显示。

5、时间设定

在仪表PV显示测量值的状态下，按压“SET”键进入参数，设定CLK=130，在PV显示CLK，SV显示130的状态下，同时按压“SET”键和“”键5秒，即进入时间参数设定，仪表PV显示“dATE”，SV显示当前日期（如：990120－1999年1月20日），在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下，按压“SET“键，仪表PV显示“TlnE”，仪表SV将显示当前时间（如183047 －18点30分47秒），在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前时间。

在仪表当前时间显示状态下，再次按压“SET”键，则退出时间设定，回至PV测量值显示状态。

6、参数设定方式

以下以HR-XPD805为例，说明参数设定方式及过程。（设定第一报警值为100℃）

注：修改参数前，请先确认CLK=00，否则参数将无法修改。

在仪表PV测量值显示状态下，按压SET键，即进入参数设定状态，屏幕显示CLK，再次按压SET键，屏幕显示第一报警参数符号AL1及出厂预定值。

在AL1设定状态下，按压左键直至百位，使参数值5闪烁。

按压设定值减少键，直至参数等于1。

按压SET键，确认参数设定正确并进入下一个参数，设定第一报警参数设定即告完毕。

★以上方法，可继续分别设定其它各参数。

★按键操作请注意：

·若该参数值无效时，修改时均不出现。

·当CLK值不为“0”、“132”或“130”时，修改参数无效，如参数的设定值不能修改，则是设定参数正被禁锁，请将CLK的参数设定值改为00即可开锁。

·参数设定完毕后，请设定CLK≠0或132，以确保以设定参数的安全。

·设定参数改变后，按SET键该值才被保存。

·要使设定值为负数，可按“”直至可设定参数值在第一位闪烁，按压“”键使设定值减小至零后，继续按压该键，显示即出现负值。

·参数一旦设定，断电后将永远保存。仪表参数设定时，PV显示器将作为设定参数符号显示器，SV将作为设定参数值显示器。可更改闪烁位状态表示。

★返回工作状态

1、自动返回：在仪表参数设定模式下，不按任一键，2分钟后，仪表将自动回到测量值显示状态 。

2、复位返回：在仪表参数设定模式下，按压复位键，仪表再次自检后即进入测量值显示状态。

3、快速返回：在仪表参数设定模式下，按住“SET”键，5秒后，仪表将自动回到测量值显示状态。

（三）、仪表上电

1.正确的接线

仪表卡入表盘后，请参照仪表随机接线图接妥输入、输出及电源线，并请确认无误。

2.仪表的上电：本仪表无电源开关，接入电源即进入工作状态。

3.输入种类代号及输入范围的显示

仪表在投入电源后，可立即确认仪表输入种类及输入范围。3秒钟后，仪表自动转入工作状态，PV显示测量值，SV显示当前控制段号及控制目标值。如要求再次自检，可按一下面板右下方的复位键（面板不标出位置），仪表将重新进入自检状态。

（四）、一级参数设定

在仪表测量值显示状态下，按下SET键，仪表即进入一级参数设定。在参数修改状态下，每按SET键即照下列顺序变换（一次巡回后随即回至最初项目）。仪表参数列示如下：

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说 明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 设定参数禁锁 | CLK=00 CLK≠00 CLK=132 CLK≠132 | 无禁锁（可进入修改一级参数） 禁 锁（设定参数不可修改） 无禁锁（可进入修改二级参数设定） 禁 锁（设定参数不可修改） | 00 |
| AL1 | 第一报警值 | -1999～9999 | 显示第一报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1.AL2.的说明），订货时提出 | 50 |
| AL2 | 第二报警值 | -1999～9999 | 显示第二报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1.AL2.的说明），订货时提出 | 50 |
| LBA | 控制环 断线/短路报警 | 1～9999 （S） | 当仪表控制输出量等于PIDL或PIDH，并且连续时间大于LBA设 定时间，而PV测量值无变化，则判断为控制环故障，输出报警。 (设定LBA报警时有此参数) | 50 |
| AH1 | 第一报警回差 | 0～255 | 显示第一报警的回差值 | 2 |
| AH2 | 第二报警回差 | 0～255 | 显示第二报警的回差值 | 2 |
| CON | 内部参数 | CON=0 | 控制输出为PID控制 内部保留参数，请勿随意更改 | 0 |
| P | 比例带 | 全量程 | 显示程序比例带的设定值，P值越小，系统响应越快； P值越大，系统响应越慢；P值为零成位式控制。 | 50 |
| I | 积分时间 | 1～9999 （×0.5S） | 显示程序积分时间的设定值，用于解除比例控制所产生的残留偏 差。I值越小，积分作用增强；I值越大，积分作用相应减弱。设 定为（9999）时，积分作用为OFF。 | 200 |
| D | 微分时间 | 1～10 （×0.5S） | 显示程序微分时间的设定值，D值越小，系统微分作用越弱；D值 越大，系统微分作用越强；设定为(0)时，微分动作则成OFF；用于 预测输出的变化，防止扰动，提高控制的稳定性。 | 10 |
| T0 | 运算周期 | 1～200秒 （×0.5S） 精度：10mS | 显示PID调节运算周期 | 1 |
| T1 | 输出周期 | 1～200秒 （×0.5S） 精度：10mS | 显示控制输出的周期 继电器或可控硅输出时有此参数 | 1 |
| AUT | 自动演算 （自整定） | AUT=0-关 AUT=1开 | 关-手动设定PID参数值 开-自动演算(自整定) 注：自动演算完毕后，可手动修改设定参数 | 0 |
| AH | 逻辑回差值 | 1～9999 | 显示自动演算输出时的逻辑回差值 | 0.1 |

（五）、仪表二级参数设定

警告!非工程设计人员不得进入修改二级参数。否则，将造成仪表控制错误!

在仪表一级参数设定状态下，设定CLK=132后，在PV显示CLK，SV显示132的状态下，同时按下键和键30秒，仪表即进入二级参数设定。在二级参数设定状态下，每按SET键即照下列顺序变换（一次巡回后随即回至最初项目）。仪表二级参数列示如下：

| 参数 | 名称 | 设定范围（字） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SL0 | 输入分度号 | 0～21 | 设定输入分度号类型 |
| SL1 | 小数点 | SL1=0 | 无小数点 |
|  |  | SL1=1 | 小数点在十位（显示XXX.X） |
|  |  | SL1=2 | 小数点在百位（显示XX.XX） |
|  |  | SL1=3 | 小数点在千位（显示X.XXX） |
| SL2 | 第一报警方式 | SL2=0 | 无报警 |
|  |  | SL2=1 | 第一报警为下限报警 |
|  |  | SL2=2 | 第一报警为上限报警 |
| SL3 | 第二报警方式 | SL3=0 | 无报警 |
|  |  | SL3=1 | 第二报警为下限报警 |
|  |  | SL3=2 | 第二报警为上限报警 |
|  |  | SL3=3 | 第二报警为偏差外报警 |
|  |  | SL3=4 | 第二报警为偏差内报警 |
|  |  | SL3=5 | 第二报警为上偏差报警 |
|  |  | SL3=6 | 第二报警为下偏差报警 |
|  |  | SL3=7 | 第二报警为LBA报警(0～9999S) |
|  |  | SL3=8 | 第二报警为程序停止报警 |
| SL4 | 内部保留参数 | SL4=0 | 内部保留参数 |
| SL5 | 闪烁报警 | 1SL5=0 | 无闪烁报警 |
|  |  | 1SL5=1 | 带闪烁报警 |
| SL6 | 滤波系数 | 0～19次 | 设置仪表滤波系数防止显示值跳动（0为取消滤波） |
| DE | 设备号 | 0～255 | 设定通讯时本仪表的设备代号 |
| BT | 通讯波特率 | BT=0 | 通讯波特率为1200bps |
|  |  | BT=1 | 通讯波特率为2400bps |
|  |  | BT=2 | 通讯波特率为4800bps |
|  |  | BT=3 | 通讯波特率为9600bps |
| T1 | 定时打印时间间隔 | T1=0 | 单位为分钟 |
| B1 | 报警打印功能 | B1=0 | 关闭报警打印功能 |
|  |  | B1=1 | 开启报警打印功能 |
| DT | 定时打印单位 | 0～29 | 见定时打印单位表 |
| POST | 上电过程控制方式 | POST=0 | 上电时，按时间开始控制 |
|  |  | POST=1 | 上电时，从当前测量值与设定值相同点的升温段开始升 温，如果没有落在任何一个升温段，测量值先控制到起 始段的设定值后再开始升温。 |
|  |  | POST=2 | 断电时间记忆功能 |
| F1 | PID作用方式 | F1=0 | 正作用 |
|  |  | F1=1 | 反作用 |
| F2 | PID输出类型 | F2=0 | 继电器、SSR(固态继电器)；SCR-可控硅过零触发 |
|  |  | F2=1 | 电流、电压控制输出 |
| F3 | PID输出显示 | F3=0 | SV数字显示控制目标值 |
|  |  | F3=1 | SV数字显示PID运算结果 |
| IN2 | 控制方式选择 | IN2=0 | 单路输入PID控制 |
| OH | 内部保留参数 | 内部保留参数 | 内部保留参数 |
| PIDL | PID控制输出下限 | 0～100% | PID控制输出下限幅值 |
| PIDH | PID控制输出上限 | 0～100% | PID控制输出上限幅值 |
| Pb1 | 显示输入的零点迁移 | 全量程 | 设定输入零点的迁移量 |
| KK1 | 显示输入的量程比例 | 0～1.999倍 | 设定输入量程的放大比例 |
| Pb2 | 冷端补偿的零点迁移 | 0～100% | 设定冷端补偿的零点迁移量（分度号为热电偶有效） |
| KK2 | 冷端补偿的量程比例 | 0～1.999倍 | 设定冷端补偿的放大比例（分度号为热电偶有效） |
| Pb3 | 变送输出的零点迁移 | 0～100% | 设定变送输出的零点迁移量 |
| KK3 | 变送输出的量程比例 | 0～1.999倍 | 设定变送输出的放大比例 |
| Pb4 | 控制输出的零点迁移 | 0～100% | 设定变送输出的零点迁移量 |
| KK4 | 控制输出的量程比例 | 0～1.999倍 | 设定变送输出的放大比例 |
| OUL | 变送输出量程下限 | 全量程 | 设定变送输出的下限量程 |
| OUH | 变送输出量程上限 | 全量程 | 设定变送输出的上限量程 |
| PVL | 闪烁报警下限 | 全量程 | 设定闪烁报警下限量程(测量值低于设定值时， 显示测量值并闪烁，1SL5=1时有此功能) |
| PVH | 闪烁报警上限 | 全量程 | 设定闪烁报警上限量程(测量值高于设定值时， 显示测量值并闪烁，1SL5=1时有此功能) |
| SVL | 测量量程下限 | 全量程 | 设定输入信号的测量下限量程 |
| SVH | 测量量程上限 | 全量程 | 设定输入信号的测量上限量程 |
| SVS | 小信号切除 | 全量程 | 开方有此功能（分度号为开方信号时有效） |

（六）、三级参数设定（控制目标值设定）

在仪表测量值显示状态下，按下SET键大于4秒，仪表即进入三级参数设定。在参数修改状态下，每按SET键即照下列顺序变换（一次巡回后随即回至最初项目）。仪表参数列示如下：

| 符号 | 名称 | 设定范围（字） | 说 明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD | 控制曲线时间单位 | TD=0 TD=1 | 时间单位为秒 时间单位为分 | 0 |
| STA | 控制曲线的开始段 | 1～32段 | 设定控制曲线的开始段号。 | 1 |
| LOOP | 循环的起始段 | 0～32 | 程序执行完后循环执行的起始段，0：不循环，1～32：从第1～32段开始循环执行。循环到起始段前，测量值要回到起始段的初始设定值后再开始计时并执行程序。 | 0 |
| SU00 | 初始值 | -1999～9999 | 显示初始值（不受时间控制） | 50 |
| T101 | 第01段控制时间 | 0～9999 | 显示第01段的控制时间 单位：分、秒（由TD设定选择） | 10 |
| SU01 | 第01段控制目标值 | -1999～9999 | 显示第01段的控制目标值 | 50 |
| T102 | 第02段控制时间 | 0～9999 | 显示第02段的控制时间 单位：分、秒（由TD设定选择） | 10 |
| SU02 . . . T131 | 第02段控制目标值 . . . 第31段控制时间 | -1999～9999 . . . 0～9999 | 显示第02段的控制目标值 . . . 显示第31段的控制时间 单位：分、秒（由TD设定选择） | 50 . . . 10 |
| SU31 | 第31段控制目标值 | -1999～9999 | 显示第31段的控制目标值 | 50 |
| T132 | 内部保留参数 | 0～9999 | 内部保留参数 | 0 |

注：当LOOP=0（不循环），程序控制结束时,PID停止输出,如需重新控制,要同时按压“SET”键和“  ”键将控制曲线清零，再按“  ”键启动控制。

当LOOP≠0(不循环),程序控制按设置的循环段开始循环控制。

各段的升温速度不能大于最大升温速度；各段的降温速度不能大于最大降温速度。

最大升温速度：全功率运行时的升温速度；

最大降温速度：零功率运行时的降温速度。

举例：系统在100％功率运行时的升温速度是3℃/分钟，0％功率运行时的降温速度是0.2℃/分钟，那么系统的最大升温速度就等于3℃/分钟，最大降温速度是0.2℃/分钟。下面的设置就是正确的：

Su00＝40℃；

TI01＝10分钟，SU01＝50℃；

TI02＝50分钟，SU02＝55℃；

TI03＝0分钟，SU03＝50℃；

第一段的升温速度＝(SU01-SU00)/TI01=（50－40）℃/10分钟＝1℃/分钟<3℃/分钟；

第二段的降温速度＝(SU02-SU01)/TI02=（55－50）℃/50分钟＝0.1℃/分钟<0.2℃/分钟。

下面的设置就不正确：

Su00＝40℃；

TI01＝1分钟，SU01＝50℃；

TI02＝50分钟，SU02＝60℃；

第一段的升温速度＝(SU01-SU00)/TI01=（50－40）℃/1分钟＝10℃/分钟>3℃/分钟。

只有各段参数设置正确的情况下，控制器才能准确跟随控制曲线。

（七）、仪表参数说明

1.报警输出（AL1、AL2、AH1、AH2）

★断偶与超量程指示及报警

断偶或正向量程超限时，仪表显示状态如下：     负向量程超限时，仪表显示状态如下：

★关于回差：

本仪表采用报警输出带回差，以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。

具体输出状态如下：

★测量值由低上升时：                      ★测量值由高下降时：

★位式上限报警输出：                      ★位式下限报警输出：

★偏差内报警输出:                         ★偏差外报警输出:

3、单位设定代码表：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Kgf | Pa | KPa | MPa | mmHg | mmH2O | bar | ℃ | % | Hz | m | t | l |
| 序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 单位 | m3 | kg | J | MJ | GJ | Nm3 | m/h | t/h | l/h | m3/h | Kg/h | J/h | MJ/h |
| 序号 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 单位 | GJ/h | N m3/h | m/m | t/m | l/m | m3/m | Kg/h | J/m | MJ/m | GJ/m | N m3/m | m/s | t/s |
| 序号 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | l/s | m3/s | Kg/s | J/S | MJ/s | GJ/s | N m3/s |  |  |  |  |  |  |

4.分度号(SL0)设定：

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | B | 400～1800℃ | 12 | BA1 | -199.9～600.0℃ |
| 01 | S | 0～1600℃ | 13 | BA2 | -199.9～600.0℃ |
| 02 | K | 0～1300℃ | 14 | 保留 | 保留 |
| 03 | E | 0～1000℃ | 15 | 保留 | 保留 |
| 04 | T | -199.9～400.0℃ | 16 | 30～350 | -1999～9999字 |
| 05 | J | 0～1200℃ | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 |
| 06 | 保留参数 | 保留参数 | 18 | 0～10mA | -1999～9999字 |
| 07 | 保留参数 | 保留参数 | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |
| 08 | Wre3-25 | 0～2300℃ | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 09 | Cu50 | -50.0～150.0℃ | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 10 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | 28 | 特殊信号 | -1999～9999字 |
| 11 | Pt100 | -199.9～650.0℃ | 36 | 信号全切换 | -1999～9999字 |

5.PIDL、PIDH的定义：PIDL、PIDH等于仪表控制输出的上下限幅值。

如：设定PIDL=10%,则仪表控制输量最小为10%。

设定PIDH=90%,则仪表控制输出量最大值为90%。

6.Pb1、KK1及Pb2、KK2的计算公式：

KKx=预定总量程÷(原显示总量程×原KKx)

Pbx=预定量程下限-(原显示量程下限×KKx+原Pb)

7.关于应用SVL、SVH的例子：一直流电流输入仪表，原量程为0～500Pa，现欲改为量程为-100.0～500.0Pa。

设定：SL1=1(小数点)，SVL=-1000，SVH=5000。量程更改完毕。

8、打印功能

★手动打印

在仪表测量值显示状态下，按压“▲”键，即打印出当前的实时测量值。

★定时打印

当时间测定等于打印间隔时间时，仪表将控制打印机进行定时打印，定时打印时将打印当前实时测量值。打印格式为：

-------------

TIME   RPINT

2007-08-07       -------------------日期

12:30:52         -------------------时间

PV=   320.0Pa   -------------------第一通道采值

SEG=02         -------------------控制段号

SV =  65.0Pa    -------------------设定值

OUT=100%      -------------------百分比输出值

ALM：●  ○    -------------------报警状态

-------------

★接线方式

9、自动演算功能的实现

在仪表测量状态下，进入一级参数设定，设定AUT=1，确认后按住SET键5秒退至测量状态下，仪表开始自动演算。自动演算时，仪表自动演算指示灯A/M将闪烁，指示正在进行自动演算。

自动演算时，如遇断电或复位，仪表将以自动演算前的设定值为准进行控制。

当自动演算指示灯熄灭，则表示自动演算完毕。仪表将自动演算结果写入E2PROM永久保存。

自动演算完毕后，可根据现场实际情况手动修改自动演算后的参数设定值。

10、关于32段程序控制仪表的说明：

POST：POST为1时(仪表的出厂默认数值)，仪表在上电时跟随测量数值变化。上电时，从当前测量值与设定值相同点的升温段开始升温，如果没有落在任何一个升温段，测量值先控制到起始段的设定值后再开始升温。仪表在上电必须根据工艺要求来设定曲线，先启动自整定整定从当前温度数值落在哪一个温度段为准就以这段的起始控制数值为准整定，在整定过程中曲线是停止的，目前程序段控制原则是“管头原则”，头段整好后就可启动曲线运行，从而保证曲线的正常控制。

POST：POST为0时候就是上电按照时间来走。这可以理解为是一个固定的曲线，此时升温速率已经非常明显了，仪表一上电时间就走。在次曲线控制中必须合理的应用几个操作键（启动/停止/清零功能）特别是清零功能。一旦操作清零键仪表就从起始段开始重新计时。当曲线在运行时如果按压停止键此时时间停在此时刻重新启动方有效。仪表在断电很长一段时间后重新上电必须看PV数值落在什么范围内，必须先控制好该段的起始目标数值然后再按照时间控制。

五、型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR- | □- | □ | □ | □- | □- | □ | □- | □ | □ | 32段PID可编程序控制仪 |
| 外形尺寸 | XPD805 XPS805 XPD905 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯方式” |
| 控制输出方式 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 变送输出方式 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 输入类型 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  | H L |  |  |  | 上限报警 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  | H L G A D E |  |  | 上限报警 下限报警 偏差内报警 偏差外报警 LBA报警 程序结束或停止报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | T W A | AC90～265V（开关电源） DC24V供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字（可省略） 0.2%FS±1字（请注明） |

★输入类型：

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | B | 400～1800℃ | 12 | BA1 | -199.9～600.0℃ |
| 01 | S | 0～1600℃ | 13 | BA2 | -199.9～600.0℃ |
| 02 | K | 0～1300℃ | 14 | 保留 | 保留 |
| 03 | E | 0～1000℃ | 15 | 保留 | 保留 |
| 04 | T | -199.9～400.0℃ | 16 | 30～350Ω | -1999～9999字 |
| 05 | J | 0～1200℃ | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 |
| 06 | 保留参数 | 保留参数 | 18 | 0～10mA | -1999～9999字 |
| 07 | 保留参数 | 保留参数 | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |
| 08 | Wre3-25 | 0～2300℃ | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 09 | Cu50 | -50.0～150.0℃ | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 10 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | 28 | 特殊信号 | -1999～9999字 |
| 11 | Pt100 | -199.9～650.0℃ | 36 | 信号全切换 | -1999～9999字 |

★仪表通讯接口方式：

| 代码 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232通讯接口 | RS-485通讯接口 | RS-232打印接口 |

★仪表控制(PID)输出方式：

| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 继电器 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |

★控制输出方式出厂配置为01：继电器触点输出，07：SSR、06：SCR或09：SOT可选，但在订货时注明（SCR—可控硅触发脉冲输出；SSR—固态继电器控制电压信号输出；SOT—双向可控硅软触点输出）。

★变送输出方式：

| 代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |