目   录

一、主要特点…………………………………………………………………………………………………………1

二、功能………………………………………………………………………………………………………………1

三、技术指标…………………………………………………………………………………………………………2

四、仪表面板…………………………………………………………………………………………………………2

五、一级参数设定……………………………………………………………………………………………………4

六、二级参数设定……………………………………………………………………………………………………7

七、流量系数K自动演算……………………………………………………………………………………………11

八、时间设定 ………………………………………………………………………………………………………12

九、输入信号的切换方式 …………………………………………………………………………………………12

十、变送输出更改 …………………………………………………………………………………………………13

十一、频率输入电压范围调整方式 ………………………………………………………………………………14

十二、接线图 ………………………………………………………………………………………………………15

十三、型谱表 ………………………………………………………………………………………………………15

十四、数学模型 ……………………………………………………………………………………………………17

十五、常用气体密度表 ……………………………………………………………………………………………21

十六、饱和蒸汽密度表 ……………………………………………………………………………………………22

十七、过热蒸汽密度表 ……………………………………………………………………………………………23

十八、蒸汽热焓表 …………………………………………………………………………………………………24

十九、寄存器地址 …………………………………………………………………………………………………27

二十、编程举例 ……………………………………………………………………………………………………28

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、智能流量积算控制仪主要特点

1、适用于各种液体、蒸汽、一般气体等的流量积算测量控制。

2、具有多种输入信号功能，可配接各种差压、压力及频率式流量传感器（如孔板、涡街、涡轮等），可自由选择多种补偿方式（如温度补偿、压力补偿、温度补偿+压力补偿等）。

3、具有批量控制功能，带外接手动启动、停止、清零按钮。

4、采用SMT表面贴装工艺加工，结构合理，外形美观。电源采用多重保护和隔离设计，抗干扰能力强。功能模块设计，即插即用。全开放内部参数设定和在线手动标定功能，多种数字滤波，稳定性好，测量精度高达0.2级，并具有在线手动信号标定功能。

5、具有极宽的显示测量范围，可显示整五位的瞬时流量测量值、温度补偿测量值、压力补偿测量值、流量（差压、频率）测量值等及整十一位的流量累积测量值（0～99999999999字），可精确到小数点后三位（0.001）进行累积，可设定仪表内部参数使最大累积值达到999999999.99×100。

6、具有“防盗”功能，对于超额或者不足的大、小流量可通过设置参数来调整。

7、采用查表法进行密度补偿，可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制，内置多种流量积算公式，可适应各测量场合，还可根据参数设定自动演算出流量系数K，使参数设定更简便，更精确。

8、强大的网络通讯功能（标准开放的MODBUS协议）；应用OPC技术可支持与第三方应用设备通讯。

9、通过ISO9001国际质量体系认证，品质可靠。

二、功能

可对质量流量自动进行计算和累积

可对标准体积流量自动进行计算和累积

可同时显示瞬时流量测量值及流量累积值（累积值单位可任意设定）

可切换显示瞬时流量测量值、时间、本次累积值、整十一位流量总累积值、流量（差压、频率）输入值、压力补偿输入值、温度补偿输入值

可设定流量小信号切除功能（瞬时流量值小于设定值时显示为0）

可设定流量定量控制功能

可自动进行温度、压力补偿

可编程选择以下几种传感器形式：

1、ΔP            输入为差压式流量传感器

2、ΔP 、T        输入为差压式流量传感器和温度传感器

3、ΔP 、P 、T    输入为差压式流量传感器、压力传感器和温度传感器

4、f               输入为频率式流量传感器

5、f 、T           输入为频率式流量传感器和温度传感器

6、f 、P           输入为频率式流量传感器、压力传感器

7、f 、P 、T       输入为频率式流量传感器、压力传感器和温度传感器

8、G              输入为流量传感器（线性流量信号）

9、G 、T          输入流量传感器和温度传感器

10、G 、P         输入为流量传感器和压力传感器

11、G 、T 、P     输入为流量传感器、温度传感器和压力传感器

具有三种补偿功能  温度自动补偿

压力自动补偿

温度和压力自动补偿

显示功能    可显示通道的瞬时流量测量值、本次累积值、累积值、差压测量值、压力补偿测量值、温度补偿测量值及频率测量值等

PV+SV显示累积流量值为整十一位（0～99999999999字）

当前日期、当前时间显示

流量总累积值断电保持，累积总量满量程（99999999999字）时自动清零，本次累积值断电不保持。

三、技术指标

输入信号    电压：0～5V、1～5V或mV  输入阻抗≥250KΩ

电流：0～10mA、4～20mA或0～20mA  输入阻抗≤250Ω

电偶：B，S，K，E，J，T，Wre3-25，F2

电阻：Pt100，PT100.1，Cu50，Cu100，BA1，BA2

频率：矩形、正弦或三角波，范围 0～5KHz，0～10KHz

幅度：大于4V（或根据用户要求任定）

按钮：开关量输入：启动、停止、清零

输出信号    模拟输出：0～10mA（负载电阻≤750Ω）

4～20mA负载电阻（≤500Ω）

0～5 V（负载电阻≥250KΩ）

1～5V（负载电阻≥250KΩ）

报警输出：继电器控制输出—继电器ON/OFF带回差AC220V/1A，DC24V/3A（阻性负载）

馈电输出：DC24±1V，负载电流≤30mA

通    讯：RS485/RS232C通讯接口，波特率1200～9600bps可设置

采用标准MODBUS RTU通信协议

精    度    测量显示精度：0.2%FS±1字或0.5%FS±1字

频率转换精度：±1脉冲（LMS）一般优于0.2%

显示方式    0～99999瞬时流量测量值显示

0～99999999999累积值显示

-1999～9999温度补偿测量值显示

-1999～9999压力补偿测量值显示

-1999～9999流量（差压、频率）测量值显示

当前时间显示

发光管工作状态显示，高亮度LED数字显示

设定方式    面板轻触式按键数字设定、设定值断电永久保持、参数设定值密码锁定等

保护方式    欠压程序自动复位、工作异常程序自动复位（Watch Dog）

断电流量累积值保持时间大于两年，设定参数永久性保持

使用环境    避免强腐蚀气体

环境温度：0～50℃

相对湿度：≤85%RH

工作电源    AC 220V  %，50Hz±2Hz

AC 90V～265V  ----开关电源供电

DC 24V±2V    ----开关电源供电

功    耗    ≤6W（AC220V供电）

≤6W（AC90～265V----开关电源供电）

≤6W（DC24V供电）

重    量    500g（AC220V供电）

300g（开关电源供电）

结    构    标准卡入式

四、仪表面板

本操作以HR-WP-XLC80为例介绍。其它机型操作方式类同。

（一）仪表面板

| 名 称 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 显示器 | 瞬时流量值PV 显示器 （整五位显示） | . 显示瞬时流量值 . 在参数设定状态下，显示参数符号 . 可设定为显示流量、压力补偿、温度补偿输入值 |
|  | 累积流量值SV 显示器 （整八位显示） | . 显示累积流量值 . 在参数设定状态下，显示设定参数值 |
|  | 累积流量整十一位显示器 （PV+SV） | . 可设定仪表内部参数，使仪表显示整十一位累积值 （累积的百万位显示在PV显示器后三位） |
| 操作键 | 参数设定选择键 | . 可以记录已变更的设定值 . 可以按序变换参数设定模式 . 配合键可以实现累积流量值清零功能 . 配合键可实现设定小数点循环左移功能 . 配合键可进入仪表二级参数设定 . 配合键可进入仪表时间设定 |
|  | 设定值减少键 | . 变更设定时，用于减少数值 . 测量值显示时，可切换显示各通道测量值 . 配合键可实现累积流量值清零 |
|  | 设定值增加键 | .变更设定时，用于增加数值 . 带打印功能时，用于手动打印 . 配合键可进入仪表二级参数设定 . 配合键可进入仪表时间设定 |
|  | 左移键 | . 在参数设定状态下，可循环左移欲更改位 . 配合键可以实现小数点循环左移功能 |
|  | 复位“RESET”键 （面板不标出） | . 用于程序清零（自检） |
| 指示灯 | （上限） 第一报警指示灯 （定量控制输出指示灯） | . 第一报警ON时亮灯 . 定量控制输出ON时亮灯（自动启动控制方式） |
|  | （下限） 第二报警指示灯 （定量控制输出指示灯） | . 第二报警ON时亮灯 . 定量控制输出ON时亮灯（手动启动控制方式） |
|  | （时间） 当前时间显示指示灯 | . PV显示当前时间时亮灯。 |
|  | （瞬时流量） 瞬时流量显示指示灯 | . PV显示瞬时流量值时亮灯。 |
|  | （温度） 温度补偿显示指示灯 | . PV显示温度补偿值时亮灯。 |
|  | （压力） 压力补偿显示指示灯 | . PV显示压力补偿值时亮灯。 |
|  | （差压） 差压、流量显示指示灯 | . PV显示差压、流量、频率测量值时亮灯。 |
|  | （本次累积） 本次累积显示指示灯 | . PV显示本次累积值（断电或复位不保持）时亮灯。 |

五、一级参数设定

在仪表PV测量值显示状态下，按压键，仪表将转入控制参数设定状态。每按键即照下列顺序变换参数（一次巡回后随即回至最初项目）。参数设定状态和各参数列示如表：

| 符号 | 名 称 | 设定范围（字） | 说 明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 设定参数禁锁 | CLK＝00 | .无禁锁（设定参数可修改） | 00 |
|  |  | CLK≠00，132 | .禁 锁（设定参数不可修改） |  |
|  |  | CLK=111 | .允许累积流量值手动清零 |  |
|  |  | CLK=128 | .进行流量系数自动演算 |  |
|  |  | CLK=130 | .进入修改当前日期和时间 |  |
|  |  | CLK=132 | .进入二级参数设定 |  |
| AL1 | 第一报警值 | -19999～99999 | .显示第一报警的报警设定值 .其它功能请参照（AL1.AL2 的说明）， 订货时提出 | 50或50.0 |
| AL2 | 第二报警值 | -19999～99999 | .显示第二报警的报警设定值 .其它功能请参照（AL1.AL2的说明）， 订货时提出 | 50或50.0 |
| AH1 | 第一报警回差 | 0～99999 | .显示第一报警的回差值 | 2或2.0 |
| AH2 | 第二报警回差 | 0～99999 | .显示第二报警的回差值 | 2或2.0 |
| K1 | 流量系数1 | -199999～999999 | .显示差压式、频率式、压力式流量输入系数 .参见流量补偿系数Kx的示意图 | 1.00000 |
| K2 | 流量系数2 | -199999～999999 | .显示差压式、频率式、压力式流量输入系数 .参见流量补偿系数Kx的示意图 | 1.00000 |
| K3 | 流量系数3 | -199999～999999 | .显示差压式、频率式、压力式流量输入系数 .参见流量补偿系数Kx的示意图 | 1.00000 |
| K4 | 流量系数4 | -199999～999999 | .显示差压式、频率式、压力式流量输入系数 .参见流量补偿系数Kx的示意图 | 1.00000 |
| A1 | 密度补偿常数 | -199999～999999 | .显示被测量介质的密度补偿常数 | 1.00000 |
| A2 | 密度补偿系数 | -199999～999999 | .显示被测量介质的密度补偿系数 | 1.00000 |
| ρ | 工况密度 | -199999～999999 | .显示被测量介质工作状态下的密度值 （单位：Kg/m3） | 1.00000 |
| ρ20 | 标准状况下的密度 | -199999～999999 | .显示被测量介质在标准状况（1个标准大气压力、20℃时） 下的密度值（单位：Kg/m） | 1.00000 |
| DIP | PV显示器显示内容 选择开关 | DIP=0 | .轮流显示以下之测量值（参见显示切换） | 1.00000 |
|  |  | DIP=1 | .显示当前时间（小时·分钟） | 2 |
|  |  | DIP=2 | .显示瞬时流量值 |  |
|  |  | DIP=3 | .显示温度补偿输入值 |  |
|  |  | DIP=4 | .显示压力补偿输入值 |  |
|  |  | DIP=5 | .显示流量（差压或频率）测量值。 |  |
|  |  | DIP=6 | .显示本次累积值（复位或断电后清零） |  |
|  |  | DIP=7 | .显示整十一位累积值。 |  |
| FS | 瞬时流量/热能显示 选择开关 | FS=0 | .显示瞬时流量 总累积显示流量累积 | 0 |
|  |  | FS=1 | .显示瞬时热能 总累积显示流量累积 |  |

★注意事项：

. 因仪表型号不同或功能不同，有些参数将不予显示。

. 设定参数改变后，按键该值才被保存。

. 参数一旦设定，断电后将永远保存。

. 如参数的设定值不能修改，则系设定参数正被禁锁，请将CLK的参数设定值改为00即可开锁。

. 要使设定值为负数，可按键直至可设定参数值在第一位闪烁，按压键使设定值减小至零后，继续按压该键，显示即出现负值。

★返回工作状态

1.手动返回：

在仪表参数设定模式下，按住键5秒后，仪表即自动回到测量值显示状态。

2.自动返回：

在仪表参数设定模式下，不按任一键，30秒后，仪表自动回到测量值显示状态。

3.复位返回：

在仪表参数设定模式下，按压复位键，仪表再次自检后即进入测量值显示状态。

★流量补偿系数Kx的说明

设定二级参数KE=1时，可由一级参数Kx实现流量输入的非线性补偿，系数K的补偿曲线示意图如下：

. 设定系数Kx可补偿流量非线性输入的信号。

. 此功能也可用来实现频率输入的小信号切除功能。

. 流量（线性、差压或频率）输入值小于CAL时，由K1作系数补偿；流量（线性、差压或频率）输入值大于CAH时，由K4作系数补偿。

. 线性补偿时一般设定二级参数KE=0，则在一级参数设定时只有参数K1作补偿系数，K2、K3、K4不予显示。

注：当频率输入时此功能无效。如频率输入设此参数仪表程序出错。

★控制输出方式（AL1、AL2、AH1、AH2）

控制功能可由二级参数中“b2”值来选择，详见后文。

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 功能说明 | 输出状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL1 | 第一报警值 | 全量程 | . 可选择不报警 . 可选择瞬时流量上限报警 . 可选择瞬时流量下限报警 . 可选择流量定量过程控制输出-自动启动 . 可选择流量定量到控制输出-自动启动 . 可选择流量定量到控制输出-自动清零 | 请参阅以下说明 |
| AL2 | 第二报警值 | 全量程 | . 可选择不报警 . 可选择瞬时流量上限报警 . 可选择瞬时流量下限报警 . 可选择流量定量过程控制输出-手动启动 . 可选择流量定量到控制输出-手动启动 |  |

（1）本仪表上下限报警控制输出带回差，以防止输出继电器在报警临界点上下波动时频繁动作。工作如下：

★测量值由低上升时：                       ★测量值由高下降时：

★上限报警输出：                           ★下限报警输出：

（2）流量定量控制输出方式

1、AL1定量控制输出时序图

★AL1定量过程控制输出：（自动启动，“1”输出）

★AL1定量到控制输出：（自动启动，“0”输出）

★AL1定量到控制输出：（自动清零，脉宽输出）

2、AL2定量控制输出时序图

★AL2定量过程控制输出：（手动启动，“1”输出）

★AL2定量到控制输出：（手动启动，“0”输出）

☆AH2为控制输出提前值。

☆仪表控制输出后，本次控制即结束。下一次控制必须再次手动启动，控制输出方继续。

☆AL2启动流量定量控制的方法（当AL2为定量控制手动启动时）

1、按压仪表外接按键“启动”开关，仪表即开始流量定量控制。

2、设定一级参数CLK=111，在PV测量值显示状态下，按压仪表键，即启动流量定量控制。

☆AL2停止流量定量控制的方法（当AL2为定量控制手动启动时）

1、按压仪表外接按键“停止”开关，仪表即停止定量控制输出。

2、设定仪表一级参数CLK=111，在PV测量值显示状态下，同时按下键和键，仪表即停止定量控制输出。

★不论当时是否有定量控制输出，按压“停止”键后，均停止控制输出。此时如还有瞬时流量输入，仪表将继续累积。欲使流量累积定量控制输出有效，必须再次“启动”流量定量控制输出。

★本次累积值断电或复位后不保持，清为零。如仪表为定量控制带外接开关，按压外接“清零”键，即实现手动清本次累积。

★仪表总累积值满整十一位后将自动清零。如中途需清零，可将仪表一级参数CLK设定为111后，在PV显示测量值的状态下，按压同时按压键和键即可实现手动清本次累积和总累积。

★仪表最大累积流量为99999999999字，可设定二级参数改变累积显示方式，累积量程范围99999999.999～999999999.99字。

★仪表累积满整八位（SV显示）后，即自动进位至PV（此时可设定仪表一级参数DIP=6，使PV+SV显示总累积值；或使用键切换查看）。当DIP=0，PV显示按以下顺序自动循环。

六、二级参数设定

警告！非工程设计人员不得进入修改二级参数。否则，将造成仪表控制错误！

在仪表一级参数设定状态下，修改CLK=132后，再同时压下键和键6秒以上，仪表即进入二级参数设定。在二级参数修改状态下，每按键即照下列顺序变换（一次巡回后随即回至最初项目）。仪表二级参数列示如下：

| 参数 | 名称 | 设定范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| b1 | 公式模型 | 0-28 | ·见公式模型表 |
| b2 | 第一报警方式 | b2=0 | ·无报警 |
|  |  | b2=1 | ·瞬时流量下限报警 |
|  |  | b2=2 | ·瞬时流量上限报警 |
|  |  | b2=3 | ·流量定量过程控制输出--自动启动，“1”输出 |
|  |  | b2=4 | ·流量定量到控制输出--自动启动，“0”输出 |
|  |  | b2=5 | ·流量定量到控制输出--自动启动，自动清零，脉宽输出 |
| b3 | 第二报警方式 | b3=0 | ·无报警 |
|  |  | b3=1 | ·瞬时流量下限报警 |
|  |  | b3=2 | ·瞬时流量上限报警 |
|  |  | b3=3 | ·流量定量过程控制输出--手动启动，“1”输出 |
|  |  | b3=4 | ·流量定量到控制输出--手动启动，“0”输出 |
| b4 | 流量测量选择 | b4=0 | ·测量质量流量 |
|  |  | b4=1 | ·测量标况体积（QN-标方） |
| de | 设备号 | 0～250 | ·设定通讯时本仪表的设备代号 |
| bt | 通讯波特率 | bt=0 | ·通讯波特率为1200bps |
|  |  | bt=1 | ·通讯波特率为2400bps |
|  |  | bt=2 | ·通讯波特率为4800bps |
|  |  | bt=3 | ·通讯波特率为9600bps |
| C1 | 瞬时流量显示时间单位 | C1=0 | ·瞬时流量显示时间单位为秒 |
|  |  | C1=1 | ·瞬时流量显示时间单位为分 |
|  |  | C1=2 | ·瞬时流量显示时间单位为小时 |
|  |  | C1=3 | ·瞬时流量显示时间为1/10小时 |
|  |  | C1=4 | ·瞬时流量显示时间为1/100小时 |
|  |  | C1=5 | ·瞬时流量显示时间为1/1000小时 |
| C2 | 流量总累积显示精度 | C2=0 | ·累积流量显示精度为1 （累积流量显示XXXXXX） |
|  |  | C2=1 | ·累积流量显示精度为0·1 （累积流量显示XXXXX·X） |
|  |  | C2=2 | ·累积流量显示精度为0·01 （累积流量显示XXXX·XX） |
|  |  | C2=3 | ·累积流量显示精度为0·001（累积流量显示XXX·XXX） |
| C3 | 瞬时总累积显示精度 | C3=0 | ·瞬时流量无小数点 （瞬时流量显示XXXX） |
|  |  | C3=1 | ·瞬时流量小数点在十位 （瞬时流量显示XXX·X） |
|  |  | C3=2 | ·瞬时流量小数点在百位 （瞬时流量显示XX·XX） |
|  |  | C3=3 | ·瞬时流量小数点在千位 （瞬时流量显示X·XXX） |
| C4 | 瞬时热能显示时间单位 | C4=0 | ·瞬时热能显示时间单位为秒 |
|  |  | C4=1 | ·瞬时热能显示时间单位为分 |
|  |  | C4=2 | ·瞬时热能显示时间单位为小时 |
|  |  | C4=3 | ·瞬时热能显示时间为1/10小时 |
|  |  | C4=4 | ·瞬时热能显示时间为1/100小时 |
|  |  | C4=5 | ·瞬时热能显示时间为1/1000小时 |
| C5 | 热能总累积显示精度 | C5=0 | ·累积热能显示精度为1 （累积流量显示XXXXXX） |
|  |  | C5=1 | ·累积热能显示精度为0·1 （累积流量显示XXXXX·X） |
|  |  | C5=2 | ·累积热能显示精度为0·01 （累积流量显示XXXX·XX） |
|  |  | C5=3 | ·累积热能显示精度为0·001（累积流量显示XXX·XXX） |
| C6 | 瞬时热能显示的小数点 | C6=0 | ·累积热能显示精度为0·001（累积流量显示XXX·XXX） |
|  |  | C6=1 | ·瞬时热能小数点在十位 （瞬时流量显示XXX·X） |
|  |  | C6=2 | ·瞬时热能小数点在百位 （瞬时流量显示XX·XX） |
|  |  | C6=3 | ·瞬时热能小数点在千位 （瞬时流量显示X·XXX） |
| C7 | 温度补偿显示的小数点 | C7=0 | ·温度补偿无小数点 （温度补偿显示XXXX） |
|  |  | C7=1 | ·温度补偿小数点在十位 （温度补偿显示XXX·X） |
|  |  | C7=2 | ·温度补偿小数点在百位 （温度补偿显示XX·XX） |
|  |  | C7=3 | ·温度补偿小数点在千位 （温度补偿显示X·XXX） |
| C8 | 压力补偿显示的小数点 | C8=0 | ·压力补偿无小数点 （压力补偿显示XXXX） |
|  |  | C8=1 | ·压力补偿小数点在十位 （压力补偿显示XXX·X） |
|  |  | C8=2 | ·压力补偿小数点在百位 （压力补偿显示XX·XX） |
|  |  | C8=3 | ·压力补偿小数点在千位 （压力补偿显示X·XXX） |
| C9 | 流量（线性差压） 显示的小数点 | C9=0 | ·流量输入无小数点 （流量输入显示XXXX） |
|  |  | C9=1 | ·流量输入小数点在十位 （流量输入显示XXX·X） |
|  |  | C9=2 | ·流量输入小数点在百位 （流量输入显示XX·XX） |
|  |  | C9=3 | ·流量输入小数点在千位 （流量输入显示X·XXX） |
| FT | 滤波系数 | 0～19 | ·瞬时流量滤波系数 |
| d1 | 温度补偿输入的类型 | D1=0～18 | ·见输入分度表 |
| d2 | 压力补偿输入的类型 | d2=0 | ·压力补偿输入信号为 0～5V |
|  |  | d2=1 | ·压力补偿输入信号为 1～5V |
|  |  | d2=2 | ·压力补偿输入信号为 0～10mA |
|  |  | d2=3 | ·压力补偿输入信号为 0～20mA |
|  |  | d2=4 | ·压力补偿输入信号为 4～20mA |
| d3 | 流量（线性、差压） 的输入类型 | d3=0 | ·流量信号输入信号为 0～5V |
|  |  | d3=1 | ·流量信号输入信号为 1～5V |
|  |  | d3=2 | ·流量信号输入信号为 0～10mA |
|  |  | d3=3 | ·流量信号输入信号为 0～20mA |
|  |  | d3=4 | ·流量信号输入信号为 4～20mA |
| Pb1 | 温度补偿的零点迁移 | -1999～9999 | ·设定温度补偿测量零点的显示值迁移量 |
| KK1 | 温度补偿的量程比例 | 0～9.999 | ·设定温度补偿测量量程的显示放大比例 |
| Pb2 | 压力补偿的零点迁移 | -1999～9999 | ·设定压力补偿测量零点的显示值迁移量 |
| KK2 | 压力补偿的量程比例 | 0～9.999 | ·设定压力补偿测量量程的显示放大比例 |
| Pb3 | 流量输入的零点迁移 | -1999～9999 | ·设定流量补偿测量零点的显示值迁移量 |
| KK3 | 流量输入的量程比例 | 0～9.999 | ·设定流量补偿测量量程的显示放大比例 |
| Pb4 | 变送输入的零点迁移 | 0.001～1.200 | ·设定变送输出零点的显示值迁移量 |
| KK4 | 变送输入的量程比例 | 0.001～1.900 | ·设定变送输出测量量程的显示放大比例 |
| Pb5 | 内部保留参数 | 内部保留参数 | ·内部保留参数 |
| KK | 内部保留参数 | 内部保留参数 | ·内部保留参数 |
| SL | 变送输出量程下限 | 全量程 | ·设定变送输出的上下限量程 |
| SH | 变送输出量程上限 | -19999～99999 | ·变送输出以瞬时流量值为参考 |
| PA | 工作点大气压力 | 全量程 | ·设定仪表工作点大气压力（单位：由参数DP的设定值决定，常 用单位为MPa，KPa，Kgf/cm2，bar等。标准使用单位为MPa。） |
| TL | 温度补偿量程下限 | -19999～99999 | ·设定温度补偿量程的上下限 单位：℃ |
| TH | 温度补偿量程上限 | -19999～99999 | ·设定温度补偿量程的上下限 单位：℃ |
| PL | 压力补偿量程下限 | -19999～99999 | ·设定压力补偿量程的上下限（单位：由参数DP的设定值决定， 常用单位为MPa，KPa，Kg/cm2，bar等标准使用单位为MPa。） |
| PH | 压力补偿量程上限 | -19999～99999 |  |
| CAL | 流量输入量程下限 | -19999～99999 | ·设定流量输入量程的上下限 单位：同流量仪输出信号；差压输入时为MPa |
| CAH | 流量输入量程上限 | -19999～99999 |  |
| CAA | 小信号切除 | 全量程 | ·设定瞬时流量小信号切除功能 |
| dT | 温度补偿单位 | 参见 （单位设定代码表） | ·设定温度补偿的单位 |
| dP | 压力补偿单位 |  | ·设定压力补偿的单位 |
| dCA | 流量输入单位 |  | ·设定流量输入的单位 |
| PV | 瞬时流量单位 |  | ·设定瞬时流量的单位 |
| PV2 | 瞬时热能单位 |  | ·设定瞬时热能的单位 |
| ET | 报警打印功能 控制参数 | ET=0 ET=1 | ·0：无报警打印 ·1：有报警打印 |
| AT | 打印时间间隔 | 1～2000分 | ·设定定时打印的间隔时间（单位分钟） |
| KE | 流量系数补偿方式 | KE=0 KE=1 | ·流量系数K为线性补偿（一级参数中只用K作补偿） （一级参数中用K1、K2、K3、K4作补偿） |

★公式模型的选择

| 代码 | 补偿类型 | 备注 | 代码 | 补偿类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 内部保留参数 | 保留参数 | 15 | 过热蒸汽（温压补偿） | 已开方信号 |
| 1 | 过热蒸汽（温压补偿） | 线性输入 | 16 | 饱和蒸汽（温度补偿） | 已开方信号 |
| 2 | 饱和蒸汽（温度补偿） | 线性输入 | 17 | 饱和蒸汽（压力补偿） | 已开方信号 |
| 3 | 饱和蒸汽（压力补偿） | 线性输入 | 18 | 一般介质（温压补偿） | 已开方信号 |
| 4 | 一般介质（温压补偿） | 线性输入 | 19 | 一般介质（温度补偿） | 已开方信号 |
| 5 | 一般介质（温度补偿） | 线性输入 | 20 | 一般介质（压力补偿） | 已开方信号 |
| 6 | 一般介质（压力补偿） | 线性输入 | 21 | 一般介质（不补偿） | 已开方信号 |
| 7 | 一般介质（不补偿） | 线性输入 | 22 | 过热蒸汽（温压补偿） | 频率输入 |
| 8 | 过热蒸汽（温压补偿） | 未开方信号 | 23 | 饱和蒸汽（温度补偿） | 频率输入 |
| 9 | 饱和蒸汽（温度补偿） | 未开方信号 | 24 | 饱和蒸汽（压力补偿） | 频率输入 |
| 10 | 饱和蒸汽（压力补偿） | 未开方信号 | 25 | 一般介质（温压补偿） | 频率输入 |
| 11 | 一般介质（温压补偿） | 未开方信号 | 26 | 一般介质（温度补偿） | 频率输入 |
| 12 | 一般介质（温度补偿） | 未开方信号 | 27 | 一般介质（压力补偿） | 频率输入 |
| 13 | 一般介质（压力补偿） | 未开方信号 | 28 | 一般介质（不补偿） | 频率输入 |
| 14 | 一般介质（不补偿） | 未开方信号 |  |  |  |

★仪表输入类型的设定

| 设定 | 输入类型 | 测量范围 | 设定 | 输入类型 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0～5V | -19999～99999d | 10 | T | -199.9～400.0℃ |
| 1 | 1～5V | -19999～99999d | 11 | Wre3-25 | 0～2300℃ |
| 2 | 0～10mA | -19999～99999d | 12 | Pt100 | -199～650℃ |
| 3 | 0～20mA | -19999～99999d | 13 | Pt100 | -199.9～650.0℃ |
| 4 | 4～20mA | -19999～99999d | 14 | Cu50 | -50.0～150.0℃ |
| 5 | B | 0～1800℃ | 15 | Cu100 | -50.0～150.0℃ |
| 6 | E | 0～1000℃ | 16 | BA1 | -199.9～600.0℃ |
| 7 | J | 0～1200℃ | 17 | BA2 | -199.9～600.0℃ |
| 8 | K | 0～1300℃ | 18 | F2 | 0～2000℃ |
| 9 | S | 0～1600℃ |  |  |  |

★单位设定代码表：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Kgf | Pa | KPa | MPa | mmHg | mmH2O | bar | ℃ | % | Hz | m | t | l | m3 |
| 序号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 单位 | kg | J | MJ | GJ | Nm3 | m/h | t/h | l/h | m3/h | Kg/h | J/h | MJ/h | GJ/h | Nm3/h |

★有时设定时无当前需要之参数，可先行设定后面的参数，一次循环后再设定，即可出现该参数（因该参数可能被后面的参数关闭）。

★仪表设定单位必须与实际测量单位一致。

★测量饱和蒸汽时，温度补偿或压力补偿只能选择一种。

★流量小信号切除：当瞬时流量测量值小于CAA 时，瞬时流量显示零，同时流量不累积。

★打印间隔时间：AT=0 则不打印。打印格式如下：

--------------------------------

TIME PRINT

2007-06-28

19:51:10

F=224.6KPa

T=224.9℃

P=10.000MPa

M=138.5t/h

∑  7857.415t

Q=134.2GJ/h

∑  274182.337GJ

ALM: ● ○

--------------------------------

★Pbx及KKx的计算公式：KKx=预定总量程÷（原显示总量程×原KKx）

Pbx=预定量程下限-（原显示量程下限×KKx+原Pb）

例：压力补偿输入4～20mA，量程为0～2MPa，现作校对时发现输入4mA时显示-0.03，输入20mA时显示2.08（原KK2=1.000，原Pb=0）。

根据公式：KK2 = 预定总量程÷（原显示总量程×KK2）

=（2-0）÷（2.08-（-0.03）=2÷2.11×1.000≈0.94787

Pb2 = 预定量程下限-（原显示量程下限×KK2+原Pb）

= 0-（-0.03×0.94787）+0≈0.02836

设定：Pb2 = 0.02836，KK2=0.94787

七、流量系数K自动演算

1.三级参数设定

修改CLK=128后，再同时压下节键和键30秒，仪表即进入三级参数设定。

| 参数 | 名称 | 设定范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 最大瞬时流量M | 0～999999 | ·工作状态下的最大瞬时流量值。 |
| F | 工作流量 | 0～999999 | ·工作状态下的最大流量信号输入值 |
| T | 工作温度 | 0～999999 | ·工作状态下的温度补偿输入值 |
| P | 工作压力 | 0～999999 | ·工作状态下的压力补偿输入值。 |
| K | 流量系数 | 0～999999 | ·显示计算后的值，同时更改一级参数中的K1。 |

2.操作说明

三级参数主要是用来自动演算流量系数K的，极大方便了用户参数设定，增强了仪表的易用性。设定时，首先必须设定好二级参数，确定仪表类型，显示精度、输入类型，补偿量程、测量量程，单位设定。

然后进入三级参数，设定最大瞬时流量M，工作压力P和工作温度T，仪表自动根据二级参数设定和量程（差压）上限计算出流量系数K，并自动更改一级参数的K1。

注：当流量输入为脉冲信号时，不能自动演算。

八、时间设定

在仪表PV显示测量值状态下，按压SET键进入一级参数，设定CLK=130，在PV显示CLK，SV显示130的状态下，同时按压键和键30秒，即进入时间参数设定，仪表PV显示“dATE”，SV显示当前日期（如：970120—1997年1月20日），在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下，按压键，仪表PV显示“TInE”，仪表SV显示当前时间（如183047—18点30分47秒），在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前时间。

在仪表当前时间显示状态下，再次按住键6秒，则退出时间设定，回至PV测量值显示状态。

九、输入信号的切换方式

输入信号切换，在二级参数中更改完d1、d2、d3，还必须对输入板DIP开关进行设置后还能正确输入信号。仪表输入板拨码开关、仪表输入板外形如下：

| 温度补偿 电阻或电偶 | 温度补偿电压 | 温度补偿电流 | 压力补偿电压 | 压力补偿电流 | 流量通道电压 | 流量通道电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依照上图，拨码开关1，2，3，4位置组合可选择仪表第一路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |  | 依照上图，拨码开关5，6，7，8位置组合可选择仪表第二路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  | 依照上图，拨码开关9位置选择仪表第三路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |

| 温度补偿 电阻或电偶 | 温度补偿电压 | 温度补偿电流 | 压力补偿电压 | 压力补偿电流 | 流量通道电压 | 流量通道电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依照上图，拨码开关1，2，3，4位置组合可选择仪表第一路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |  | 依照上图，拨码开关5，6，7，8位置组合可选择仪表第二路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  | 依照上图，拨码开关9位置选择仪表第三路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |

★参照（二级参数的设定），按要求修改二级参数和相应的输入DIP开关。仪表改型即告完毕。

例1：原压力补偿输入信号为4～20mA，现输入信号欲改为1～5V，方法如下：

1、将拔盘开关8打到OFF状态，（原7，8均为ON）

2、设定仪表二级参数d2=1。仪表改型完毕。

十、变送输出更改

可用改变短路环的状态改变输出方式--直流电流输出与直流电压输出的转换。

仪表变送输出板外形如下：

XLC90系列主板外形                         XLC80系列中间板外形

|  | 直流电流输出 | 直流电压输出 |
| --- | --- | --- |
| 短路环状态 |  |  |

注：短路环状态： -------- 短路环开路  -------- 短路环短路

例1：原测量范围为0～1000T/h输出4～20mA，现欲改为测量范围为0～5000T/h输出4～20mA。方法如下：

进入二级参数，设定SL=0，SH=5000 即可。

例2：一仪表量程为0～1000T/h输出4～20mA输出原为4～20mA，现欲改为输出1～5V。

1、输出4～20mA时仪表输出短路环A1状态为1，2短路，现将输出短路环的状态改为2，3短路。

2、输入仪表零点值使仪表显示00，变送输出为1V。

3、输入仪表满量程值使仪表显示满量程1000，变送输出为5V。改型即告完毕。

十一、频率输入电压范围调整方式

XLC90系列中间板外形                      XLC80系列主板外形

注：设OC门时仪表输入端有10V电压左右，设OE门无电压：

|  | 频率输入为OC门 | 频率输入为OE门 |
| --- | --- | --- |
| SP2的状态 |  |  |
| SP3的状态 |  |  |

频率电压范围调整如下：

1、调整输入电压上限：调整电位器RW1（正旋减少，反旋加大），使LM339的7脚对频率输入负端的电压小等于输入电压上限值。

2、调整输入电压下限：调整电位器RW2（正旋减少，反旋加大），使LM339的8脚对频率输入负端的电压大等于输入电压下限值。

★调节RW1、RW2电位器，使上、下电压限副值位于波形范围内。出厂时电压预设为下限限副值约2.5V，上限限副值约4.5V。

十二、接线图

XLC90

注：如仪表改进，接线方式与随机接线图为准，请确认接线无误后再插入电源。

XLC/XLS80

注：如仪表改进，接线方式与随机接线图为准，请确认接线无误后再插入电源。

十三、HR系列智能流量积算控制仪系列型谱表

| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-XL | □- | □ | □- | □ | □ | □- | □ | □ | 无补偿输入流量积算显示控制仪 |
| 外形尺寸 | C801 S801 C901 |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯方式 |  | 0 2 8 3 |  |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 RS-232C打印口 |
| 变送输出 |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“输出类型表” |
| 输入类型 |  |  |  | □ |  |  |  |  | 参见“输入类型表” |
| 第一报警 |  |  |  |  | □ |  |  |  | 参见报警输出方式 |
| 第二报警 |  |  |  |  |  | □ |  |  | 参见报警输出方式 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出（见备注） |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  | T W A | AC90～265V（开关电源）供电 DC24V供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字（可省略） 0.2%FS±1字（请注明） |

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-XL | □ | □- | □ | □- | □ | □ | □- | □ | □ | □ | □ | 智能流量积算控制仪 |
| 外形尺寸 | C8 S8 C9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 控制作用 |  | 02 03 04 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带温、压补偿输入 过热蒸汽带温度压力补偿-查表法 饱和蒸汽带温、压补偿-查表法 用户特定曲线补偿-查表法 |
| 通讯方式 |  |  | 0 2 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 |
| 变送输出 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“输出类型表” |
| 输入类型 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“输入类型表” |
| 输入类型 |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“输入类型表” |
| 输入类型 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 参见“输入类型表” |
| 第一报警 |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  | 参见报警输出方式 |
| 第二报警 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  | 参见报警输出方式 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 2P |  | 一路DC24V输出（见备注） 二路DC24V输出（见备注） |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T W A | AC90～265V（开关电源）供电 DC24V供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字（可省略） 0.2%FS±1字（请注明） |

★ 输入类型：

| 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4～20mA | -19999～99999d | B3 | 热电偶B型 | 0～1800℃ |
| B | 0～10Ma | -19999～99999d | S | 热电偶S型 | 0～1600℃ |
| C | 1～5V | -19999～99999d | K | 热电偶K型 | 0～1300℃ |
| D | 0～5V | -19999～99999d | E | 热电偶E型 | 0～1000℃ |
| M | 0～20mA | -19999～99999d | T | 热电偶T型 | -199.9～400.0℃ |
| F | 频率 | 0～10KHz | J | 热电偶J型 | 0～1200℃ |
| C1 | Cu50 | -50.0～150.0℃ | W | Wre3-25 | 0～2300℃ |
| C2 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | F2 | 高温辐射热电偶 | 0～2000℃ |
| G | Pt100 | -199.9～650.0℃ | R | 特定 | -19999～99999d |
| B1 | BA1 | -199.9～600.0℃ |  |  |  |
| B2 | BA2 | -199.9～600.0 |  |  |  |

| 符号 | 功能 | 代号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| b2 | 第一报警值 | N H L B C D | . 可选择不报警 . 可选择瞬时流量上限报警 . 可选择瞬时流量下限报警 . 可选择流量定量到控制输出-自动启动 . 可选择流量定量过程控制输出-自动启动 . 可选择流量定量到控制输出-自动清零 |
| b3 | 第二报警值 | N H L B C | . 可选择不报警 . 可选择瞬时流量上限报警 . 可选择瞬时流量下限报警 . 可选择流量定量到控制输出-手动启动 . 可选择流量定量过程控制输出-手动启动 |

★ 变送/报警输出方式：

| 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |

十四、数学模型

（一）质量流量（M）计算公式

1 输入信号为差压（△P，未开方）

二级参数设定：b1=14，b4=0，d3=4

一级参数设定：K  ρ

2 输入信号为差压（△P，未开方）、温度补偿（T）

二级参数设定：b1=12，b4=0，d1=12，d3=4

一级参数设定：K   A1   A2

3 输入信号为差压（△P，未开方）、压力补偿（P）

二级参数设定：b1=13，b4=0，d2=4，d3=4

一级参数设定：K   A1   A2

4 输入信号为差压（△P，未开方）、压力补偿（P）、温度补偿（T）

二级参数设定：b1=11，b4=0，d1=12，d2=4，d3=4

一级参数设定：K   ρ20

5 输入信号为差压（△P，已开方）

二级参数设定：b1=21，b4=0，d3=4

一级参数设定：K  ρ

6 输入信号为差压（△P，已开方）、温度补偿（T）

二级参数设定：b1=19，b4=0，d1=12，d3=4

一级参数设定：K   A1   A2

7 输入信号为差压（△P，已开方）、压力补偿（P）

二级参数设定：b1=20，b4=0，d2=4，d3=4

一级参数设定：K   A1   A2

8 输入信号为差压（△P，已开方）、压力补偿（P）、温度补偿（T）

二级参数设定：b1=18，b4=0，d1=12，d2=4，d3=4

一级参数设定：K  ρ20

9 输入信号为流量（G）

二级参数设定：b1=7，b4=0，d3=4

一级参数设定：K  ρ

M=K×ρ×G

10 输入信号为流量（G）、温度补偿（T）

二级参数设定：b1=5，b4=0，d1=12，d3=4

一级参数设定：K  A1  A2

M=K×（A1+A2×T）×G

11 输入信号为流量（G）、压力补偿（P）

二级参数设定：b1=6，b4=0，d2=4，d3=4

一级参数设定：K   A1  A2

M=K×（A1+A2×P）×G

12 输入信号为流量（G）、压力补偿（P）、温度补偿（T）

二级参数设定：b1=4，b4=0，d1=12，d2=4，d3=4

一级参数设定：K  ρ20

13 输入信号为频率（f）

二级参数设定：b1=28，b4=0

一级参数设定：K  ρ

14 输入信号为频率（f）、温度补偿（T）

二级参数设定：b1=26，b4=0，d1=12

一级参数设定：K   A1  A2

15 输入信号为频率（f）、压力补偿（P）

二级参数设定：b1=27，b4=0，d2=4

一级参数设定：K   A1  A2

16 输入信号为频率（f）、温度补偿（T）、压力补偿（P）

二级参数设定：b1=25，b4=0，d1=12，d2=4

一级参数设定：K   ρ20

17 过热蒸汽测量，输入信号为线性（G）、温度补偿（T）、压力补偿（P）

二级参数设定：b1=1，b4=0，d1=12，d2=4，d3=4

一级参数设定：K

M=K×ρ表×G

18 过热蒸汽测量，输入信号为差压（△P，未开方）、温度补偿（T）、压力补偿（P）

二级参数设定：b1=8，b4=0，d1=12，d2=4，d3=4

一级参数设定：K

19 过热蒸汽测量，输入信号为差压（△P，已开方）、温度补偿（T）、压力补偿（P）

二级参数设定：b1=15，b4=0，d1=12，d2=4，d3=4

一级参数设定：K

20 过热蒸汽测量，输入信号为频率（f）、温度补偿（T）、压力补偿（P）

二级参数设定：b1=22，b4=0，d1=12，d2=4

一级参数设定：K

21 饱和蒸汽测量，输入信号为线性（G）、温度补偿（T）或压力补偿（P）

二级参数设定：b1=2，b4=0，d1=12，d3=4（温度补偿时）

或  b1=3，b4=0，d2=4，d3=4（压力补偿时）

一级参数设定：K

M=K×ρ表×G

22 饱和蒸汽测量，输入信号为差压（△P，未开方）、温度补偿（T）或压力补偿（P）

二级参数设定：b1=9，b4=0，d1=12，d3=4（温度补偿时）

或  b1=10，b4=0，d2=4，d3=4（压力补偿时）

一级参数设定：K

23 饱和蒸汽测量，输入信号为差压（△P，已开方）、温度补偿（T）或压力补偿（P）

二级参数设定：b1=16，b4=0，d1=12，d3=4（温度补偿时）

或  b1=17，b4=0，d2=4， d3=4（压力补偿时）

一级参数设定：K

24 饱和蒸汽测量，输入信号为频率（f）、温度补偿（T）或压力补偿（P）

二级参数设定：b1=23，b4=0，d1=12（温度补偿时）

或  b1=24，b4=0，d2=4 （压力补偿时）

一级参数设定：K

（二）标准体积流量（QN）计算公式

二级参数设定：b4=1

一级参数设定：ρ20

（三）密度运算公式（模型）

1、压力或温度单独补偿

二级参数设定：d1≠0，d2=0，d3≠0（温度补偿时）或d1=0，d2≠0，d3≠0（压力补偿时）

一级参数设定：A1   A2

ρ=A1+A2×P或ρ=A1+A2×T

因压力或温度和密度的关系在很窄范围内，基本上是线性的，所以按他们线性关系补偿，使用时求A1、A2值。只要取两组压力或温度和密度的对应关系，组成一组二元一次方程，就可求出A1、A2值，如要求补偿精度较高，可采用查密度表格方式得出密度（订货时说明被测量流量介质或密度表）。

2、压力、温度同时补偿

二级参数设定：d1≠0，d2≠0，d3≠0，

一级参数设定：ρ20  PA

（四）补偿系数K的算法

1、输入信号为线性

a）流量输入单位为体积（如：m3/h等）：K=1

b）流量输入单位为质量（如：T/h等）：根据相应的质量流量计算公式求出补偿系数K。

2、输入信号为频率

a）已知频率式流量变送器的系数，可根据其出厂标定值设定：

K=频率式流量变送器的流量系数K（单位：/升）

b）变送器流量系数K未知，可根据相应的质量流量计算公式求出。

3、输入信号为差压：

a）根据相应的质量流量计算公式求出补偿系数K。

b）根据标准公式求出：

K=3.995×α×ε×d2  ─  M单位为Kg/h；DP单位为MPa

K=0.1264×α×ε×d2 ─  M单位为Kg/h；DP单位为KPa

K=0.01251×α×ε×d2 ─ M单位为Kg/h；DP单位为mmH2O

式中：

说明：M─ 流量质量测量值

α─ 流量系数

ε─ 流束膨胀系数

C─ 流出系数

β─ 直径比

d─ 工作条件下节流件的节流孔或喉部直径节流孔板开孔直径─mm）

D─ 工作条件下上游管道内径（经典文丘里管道内径）

（五）符号单位说明

M—流量质量测量值（单位：用户自由设定）

△P—差压式流量仪的差压输入信号（单位：由二级参数DCA设定，常用为MPa）

PA—仪表工作点的大气压力

（当地大气压力，单位：同仪表二级参数DP—压力补偿单位设定，常用单位为MPa）

ρ20—工业标准状况（大气压力为0.10133MPa，温度为20℃）时，测量对象的密度

T—温度补偿输入信号（单位：℃）

T0—273.15℃

P0—0.10133MPa

ρ—工况密度（单位：Kg/m3）

P—压力补偿输入信号（单位：同仪表二级参数DP—压力补偿单位设定，常用单位为MPa）

A1—补偿系数

A2—补偿系数

K—流量系数

f—频率式流量仪的频率输入信号（单位：Hz）

G—线性流量仪的输入信号（单位：同流量仪输出单位，如m3/h）

QN—标准状况下的体积流量

（六）过热蒸汽积算

测量过热蒸汽，可选用查表法进行运算，仪表根据流量（差压）输入值、压力补偿值、温度补偿值的实时测量值，自动查对仪表内部的过热蒸汽补偿表格进行高精度的补偿运算。

（七）饱和蒸汽积算

测量饱和蒸汽，可选用温度补偿或压力补偿、查表法进行运算，仪表根据流量（差压）输入值、温度补偿测量值或压力补偿值测量值（饱和蒸汽测量中，补偿信号只能选择温度补偿或压力补偿其中的一种，如两种同时选择，则仪表仅以压力补偿为准进行运算），自动查对仪表内部的饱和蒸汽补偿表格进行高精度的补偿运算。

十五、常用气体密度表

| 气体名称 | 0℃ 760mmHg （Kg/m3） | 20℃ 760mmHg （Kg/m3） | 气体名称 | 0℃ 760mmHg （Kg/m3） | 20℃ 760mmHg （Kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干空气 | 1.2928 | 1.205 | 乙炔 | 1.1717 | 1.091 |
| 氮 | 1.2506 | 1.165 | 甲烷 | 0.7167 | 0.668 |
| 氢 | 0.08988 | 0.084 | 乙烷 | 1.3567 | 1.263 |
| 氧 | 1.4289 | 1.331 | 丙烷 | 2.005 | 1.867 |
| 氯 | 3.214 | 3.00 | 乙烯 | 1.2604 | 1.174 |
| 氨 | 0.771 | 0.719 | 丙烯 | 1.914 | 1.784 |
| 一氧化碳 | 1.2504 | 1.165 | 天然气 | 根据组份确定 | 根据组份确定 |
| 二氧化碳 | 1.977 | 1.842 | 煤气 | 根据组份确定 | 根据组份确定 |

十六、饱和蒸汽密度表（单位：密度─ρ=Kg/m3；压力─P=MPa；温度─t=℃）

| 温度 （t）℃ | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力 （P） | 密度 （ρ） | 压力 （P） | 密度 （ρ） | 压力 （P） | 密度 （ρ） | 压力 （P） | 密度 （ρ） | 压力 （P） | 密度 （ρ） |
| 100 | 0.1013 | 0.5977 | 0.1050 | 0.6180 | 0.1088 | 0.6388 | 0.1127 | 0.6601 | 11.67 | 0.6952 |
| 110 | 0.1433 | 0.8265 | 0.1481 | 0.8528 | 0.1532 | 0.8798 | 0.1583 | 0.9075 | 0.1636 | 0.9359 |
| 120 | 0.1985 | 1.122 | 0.2049 | 1.155 | 0.2114 | 1.190 | 0.2182 | 1.225 | 0.2250 | 1.261 |
| 130 | 0.2701 | 1.497 | 0.2783 | 1.539 | 0.2867 | 1.583 | 0.2953 | 1.627 | 0.3041 | 1.672 |
| 140 | 0.3614 | 1.967 | 0.3718 | 2.019 | 0.3823 | 2.073 | 0.3931 | 2.129 | 0.4042 | 2.185 |
| 150 | 0.4760 | 2.548 | 0.4888 | 2.613 | 0.5021 | 2.679 | 0.5155 | 2.747 | 0.5292 | 2.816 |
| 160 | 0.6181 | 3.260 | 0.6339 | 3.339 | 0.6502 | 3.420 | 0.6666 | 3.502 | 0.6835 | 3.586 |
| 170 | 0.7920 | 4.123 | 0.8114 | 4.218 | 0.8310 | 4.316 | 0.8511 | 4.415 | 0.8716 | 4.515 |
| 180 | 1.0027 | 5.160 | 1.0259 | 5.274 | 1.0496 | 5.391 | 1.0737 | 5.509 | 1.0983 | 5.629 |
| 190 | 1.2551 | 6.397 | 1.2829 | 6.532 | 1.3111 | 6.671 | 1.3397 | 6.812 | 1.3690 | 6.955 |
| 200 | 1.5548 | 7.864 | 1.5876 | 8.025 | 1.6210 | 8.188 | 1.6548 | 8.354 | 1.6892 | 8.522 |
| 210 | 1.9077 | 9.593 | 1.9462 | 9.782 | 1.9852 | 9.974 | 2.0248 | 10.17 | 2.0650 | 10.37 |
| 220 | 2.3198 | 11.62 | 2.3645 | 11.84 | 2.4098 | 12.07 | 2.4559 | 12.30 | 2.5026 | 12.53 |
| 230 | 2.7975 | 14.00 | 2.8491 | 14.25 | 2.9010 | 14.52 | 2.9546 | 14.78 | 3.0085 | 15.05 |
| 240 | 3.3477 | 16.76 | 3.4070 | 17.06 | 3.4670 | 17.37 | 3.5279 | 17.68 | 17.68 | 3.5897 |

| 温度 （t）℃ | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力 （P） | 密度 （ρ） | 压力 （P） | 密度 （ρ） | 压力 （P） | 密度 （ρ） | 压力 （P） | 密度 （ρ） | 压力 （P） | 密度 （ρ） |
| 100 | 0.1208 | 0.7105 | 0.1250 | 0.7277 | 0.1294 | 0.7515 | 0.1339 | 0.7758 | 0.1385 | 0.8008 |
| 110 | 0.1691 | 0.9650 | 0.1746 | 0.9948 | 0.1804 | 1.025 | 0.1863 | 1.057 | 0.1923 | 1.089 |
| 120 | 0.2321 | 1.298 | 0.2393 | 0.336 | 0.2467 | 1.375 | 0.2543 | 1.415 | 0.2621 | 1.455 |
| 130 | 0.3130 | 1.719 | 0.3222 | 1.766 | 0.3317 | 1.815 | 0.3414 | 1.864 | 0.3513 | 1.915 |
| 140 | 0.4155 | 2.242 | 0.4271 | 2.031 | 0.4389 | 2.361 | 0.4510 | 2.422 | 0.4633 | 2.484 |
| 150 | 0.5433 | 2.886 | 0.5577 | 2.958 | 0.5723 | 3.032 | 0.5872 | 3.106 | 0.6025 | 3.182 |
| 160 | 0.7008 | 3.671 | 0.7183 | 3.758 | 0.7362 | 3.847 | 0.7544 | 3.937 | 0.7730 | 4.029 |
| 170 | 0.8924 | 4.618 | 0.9137 | 4.723 | 0.9353 | 4.829 | 0.9573 | 4.937 | 0.9797 | 5.048 |
| 180 | 1.1233 | 5.752 | 1.1487 | 5.877 | 1.1746 | 6.003 | 1.2010 | 6.312 | 1.2278 | 6.264 |
| 190 | 1.3987 | 7.100 | 1.4289 | 7.248 | 1.4596 | 7.398 | 1.4909 | 7.551 | 1.5225 | 7.706 |
| 200 | 1.7242 | 8.694 | 1.7597 | 8.868 | 1.7959 | 9.045 | 1.8326 | 9.225 | 1.8699 | 9.408 |
| 210 | 2.1059 | 10.57 | 2.1474 | 10.77 | 2.1896 | 10.98 | 2.2323 | 11.19 | 2.2757 | 11.41 |
| 220 | 2.5500 | 12.76 | 2.5981 | 13.00 | 2.6469 | 13.24 | 2.6963 | 13.49 | 2.7466 | 13.74 |
| 230 | 3.0631 | 15.33 | 3.1185 | 15.61 | 3.1746 | 15.89 | 3.2316 | 16.18 | 3.2892 | 16.47 |
| 240 | 3.6522 | 18.31 | 3.7155 | 18.64 | 3.7797 | 18.97 | 3.8448 | 19.30 | 3.9107 | 19.64 |

★饱和蒸汽测量时，补偿输入只能选择压力补偿或温度补偿中的一种。

★查表举例：当补偿温度=218℃时，对应密度=11.19Kg/m3

当补偿压力+0.10133MPa=2.2323MPa时，对应密度=11.19Kg/m3

★查表中的压力为绝压，绝压=表压（补偿压力）+大气压力

十七、过热蒸汽密度表（单位：ρ=Kg/m3）

| P MPa | t℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 |
| 0.10 | 0.5164 | 0.4925 | 0.4707 | 0.4507 | 0.4323 | 0.4156 | 0.4001 | 0.3857 | 0.3724 | 0.3600 | 0.3484 |
| 0.15 | 0.7781 | 0.7412 | 0.7079 | 0.6777 | 0.6500 | 0.6246 | 0.6010 | 0.5795 | 0.5594 | 0.5404 | 0.5230 |
| 0.20 | 1.0423 | 0.9918 | 0.9466 | 0.9056 | 0.8684 | 0.8342 | 0.8027 | 0.7736 | 0.7465 | 0.7214 | 0.6980 |
| 0.25 | 1.3089 | 1.2444 | 1.1869 | 1.1349 | 1.0849 | 1.0445 | 1.0048 | 0.9682 | 0.9343 | 0.9027 | 0.8732 |
| 0.30 | 1.5783 | 1.4990 | 1.4287 | 1.3653 | 1.3079 | 1.2540 | 1.2077 | 1.1634 | 1.1224 | 1.0844 | 1.0488 |
| 0.40 | 2.1237 | 2.0141 | 1.9166 | 1.8297 | 1.7513 | 1.6527 | 1.6152 | 1.5554 | 1.5000 | 1.4701 | 1.4010 |
| 0.50 | 2.6658 | 2.5380 | 2.4121 | 2.2997 | 2.1992 | 2.1081 | 2.0255 | 1.9495 | 1.8802 | 1.8147 | 1.7545 |
| 0.80 | 4.3966 | 4.1676 | 3.9372 | 3.7400 | 3.5655 | 3.4110 | 3.2718 | 3.1453 | 3.0283 | 2.9215 | 2.8227 |
| 1.10 | 6.1313 | 5.8332 | 5.5342 | 5.2356 | 4.9719 | 4.7459 | 4.5445 | 4.3612 | 4.1943 | 4.0419 | 3.9030 |
| 1.40 | 7.8785 | 7.5163 | 7.1540 | 6.7913 | 6.4288 | 6.1147 | 5.8437 | 5.6006 | 5.3794 | 5.1777 | 4.9945 |
| 1.70 | 9.8464 | 9.3688 | 9.2473 | 8.4130 | 7.9352 | 7.5219 | 7.1713 | 6.8607 | 6.5815 | 6.3309 | 6.0998 |
| 2.00 | 11.6295 | 11.0985 | 10.5676 | 10.0366 | 9.5054 | 8.9744 | 8.5350 | 8.1447 | 7.8061 | 7.4955 | 7.2186 |
| 2.50 | 15.1890 | 14.4516 | 13.7150 | 12.9776 | 12.2406 | 11.5036 | 10.8794 | 10.3500 | 9.888 | 9.4806 | 9.1139 |
| 3.00 | 18.4168 | 17.5709 | 16.7243 | 15.8776 | 15.0367 | 14.1842 | 13.3377 | 12.6359 | 11.9979 | 11.5143 | 11.0494 |
| 3.50 | 22.7008 | 21.5713 | 20.4427 | 19.3131 | 18.2266 | 17.0530 | 15.9243 | 15.0163 | 14.2565 | 13.8501 | 13.0286 |
| 4.00 | 27.164 | 25.7470 | 24.3303 | 22.9129 | 21.4954 | 20.0778 | 18.6603 | 17.4997 | 16.5527 | 15.749 | 15.0539 |
| 4.50 | 30.3852 | 28.9163 | 27.4475 | 25.9784 | 24.5096 | 23.0407 | 21.5717 | 20.1028 | 18.9333 | 17.9608 | 17.1279 |
| 5.00 | 35.4243 | 33.6293 | 31.8342 | 30.0384 | 28.2433 | 26.4483 | 24.6532 | 22.8580 | 21.4221 | 20.2508 | 19.2627 |
| 6.00 | 43.8954 | 41.7475 | 39.5988 | 37.4508 | 35.3020 | 33.1541 | 31.0062 | 28.8574 | 26.7091 | 25.0502 | 23.7006 |
| 7.00 | 56.7201 | 53.6991 | 50.6780 | 47.6561 | 44.6352 | 41.6133 | 38.5922 | 35.5704 | 32.5488 | 30.2231 | 28.4037 |
| 8.00 | 65.4713 | 62.1800 | 58.8883 | 55.5968 | 52.3061 | 49.0145 | 45.7231 | 42.4316 | 39.1399 | 35.8485 | 33.4179 |
| 9.00 | 84.5457 | 79.8261 | 75.1061 | 70.3863 | 65.6665 | 60.9465 | 56.220 | 51.5077 | 46.7877 | 42.0680 | 38.8083 |
| 10.0 | 108.6250 | 102.0289 | 95.4346 | 88.8412 | 82.2486 | 75.6543 | 65.7699 | 62.4676 | 59.6648 | 49.2802 | 44.7560 |
| 12.5 | 158.3464 | 148.7516 | 139.1578 | 129.5629 | 119.9781 | 110.3842 | 95.7769 | 91.1964 | 81.6034 | 72.0105 | 62.4178 |
| 15.0 | 206.4175 | 194.4276 | 182.4477 | 170.4577 | 158.4766 | 146.4967 | 127.6820 | 122.5268 | 110.5369 | 98.5531 | 86.5688 |
| 17.5 | 250.3934 | 236.6910 | 222.8603 | 209.1592 | 195.4568 | 181.6261 | 163.4280 | 154.2312 | 140.3919 | 126.6895 | 116.3142 |
| 20.0 | 327.8165 | 309.9521 | 291.2953 | 273.4409 | 255.5786 | 236.9217 | 219.0517 | 201.2031 | 182.5462 | 174.3185 | 166.0907 |
| 21.5 | 384.6647 | 363.2975 | 341.9027 | 320.5455 | 299.1880 | 277.7931 | 256.4260 | 235.0688 | 213.6739 | 192.3164 | 171.8651 |

| P MPa | t℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| 0.10 | 0.3375 | 0.3272 | 0.3176 | 0.3086 | 0.2998 | 0.2919 | 0.2842 | 0.2769 | 0.2700 | 0.2634 | 0.2571 | 0.2512 |
| 0.15 | 0.5066 | 0.4912 | 0.4767 | 0.4631 | 0.4502 | 0.4381 | 0.4270 | 0.4156 | 0.4052 | 0.3953 | 0.3858 | 0.3768 |
| 0.20 | 0.6759 | 0.6553 | 0.6360 | 0.6178 | 0.6005 | 0.5842 | 0.5688 | 0.5541 | 0..5403 | 0.5271 | 0.5146 | 0.5026 |
| 0.25 | 0.8456 | 0.8198 | 0.7955 | 0.7726 | 0.7507 | 0.7316 | 0.7113 | 0.6925 | 0.6757 | 0.6591 | 0.7558 | 0.6284 |
| 0.30 | 1.0156 | 0.9845 | 0.9552 | 0.9277 | 0.8989 | 0.8856 | 0.8540 | 0.8320 | 0.8108 | 0.7913 | 0.7724 | 0.7540 |
| 0.40 | 1.3563 | 1.3144 | 1.2753 | 1.2377 | 1.2035 | 1.1708 | 1.1396 | 1.1102 | 1.0821 | 1.0556 | 1.0303 | 1.0062 |
| 0.50 | 1.6983 | 1.6456 | 1.5961 | 1.5498 | 1.5060 | 1.4648 | 1.4258 | 1.3888 | 1.3537 | 1.3204 | 1.2887 | 1.2585 |
| 0.80 | 2.7305 | 2.6440 | 2.5635 | 2.4884 | 2.4171 | 2.3500 | 2.2869 | 2.2274 | 2.1700 | 2.1164 | 2.0650 | 2.0168 |
| 1.10 | 3.7722 | 3.6512 | 3.5384 | 3.4335 | 3.3345 | 3.2402 | 3.1529 | 3.0690 | 2.9902 | 2.9150 | 2.8449 | 2.7774 |
| 1.40 | 4.8260 | 4.6673 | 4.5220 | 4.3857 | 4.2575 | 4.3496 | 4.2291 | 3.9157 | 3.8143 | 3.7183 | 3.6271 | 3.5401 |
| 1.70 | 5.7779 | 5.6936 | 5.5120 | 5.3441 | 5.1863 | 5.0374 | 4.8972 | 4.7665 | 4.6408 | 4.5230 | 4.4116 | 4.3056 |
| 2.00 | 6.9619 | 6.7260 | 6.5117 | 6.3090 | 6.1203 | 5.9419 | 5.7760 | 5.6204 | 5.4725 | 5.3322 | 5.1989 | 5.0745 |
| 2.50 | 8.7802 | 8.4750 | 8.1938 | 7.9332 | 7.6898 | 7.4632 | 7.2511 | 7.0515 | 6.8637 | 6.6858 | 6.5177 | 6.3582 |
| 3.00 | 10.6308 | 10.2493 | 9.9000 | 9.5775 | 9.2816 | 8.9991 | 8.7388 | 8.4945 | 8.2657 | 8.0486 | 7.8437 | 7.6498 |
| 3.50 | 12.6162 | 12.0528 | 11.6308 | 11.2425 | 10.8842 | 10.5512 | 10.2402 | 9.9499 | 9.6776 | 9.4197 | 9.1777 | 8.9480 |
| 4.00 | 14.4392 | 13.8862 | 13.3077 | 12.9991 | 12.5087 | 12.1835 | 11.7548 | 11.4169 | 11.0994 | 10.8003 | 10.5191 | 10.2533 |
| 4.50 | 16.4018 | 15.7527 | 14.7579 | 14.6679 | 14.1507 | 13.7009 | 13.2822 | 12.8950 | 12.5315 | 12.1894 | 11.8683 | 11.5650 |
| 5.00 | 18.4108 | 17.6565 | 16.9827 | 16.3719 | 15.8139 | 15.3017 | 14.8249 | 14.3859 | 13.9749 | 13.5885 | 13.2267 | 12.8850 |
| 6.00 | 22.5570 | 21.5629 | 20.6900 | 19.9062 | 19.1981 | 18.5495 | 17.9518 | 17.4029 | 16.8912 | 16.4119 | 15.9657 | 15.5440 |
| 7.00 | 29.9035 | 25.6330 | 24.5224 | 23.4021 | 22.6635 | 21.8675 | 21.1373 | 20.4699 | 19.8506 | 19.2745 | 18.2745 | 18.2314 |
| 8.00 | 31.4825 | 29.8698 | 28.4969 | 27.2913 | 26.0170 | 25.2640 | 24.3864 | 23.5905 | 22.8573 | 22.1742 | 21.5400 | 20.9500 |
| 9.00 | 36.3217 | 34.3044 | 32.2947 | 31.1593 | 29.8733 | 28.4637 | 27.6971 | 26.7676 | 25.9068 | 25.1124 | 24.3771 | 23.6949 |
| 10.0 | 41.5274 | 39.0006 | 36.9344 | 35.1684 | 33.6447 | 32.3002 | 31.0863 | 30.0116 | 29.0164 | 28.1000 | 27.2557 | 26.4738 |
| 12.5 | 56.1496 | 51.8212 | 48.5015 | 45.8023 | 43.5431 | 41.5884 | 39.8569 | 38.3537 | 36.9936 | 35.7411 | 34.6072 | 33.5541 |
| 15.0 | 74.5840 | 66.8341 | 61.5530 | 57.5137 | 54.2497 | 51.5265 | 49.1381 | 47.1249 | 45.3087 | 43.6680 | 42.1936 | 40.8349 |
| 17.5 | 100.8176 | 85.3228 | 76.6185 | 70.5711 | 65.9331 | 62.1807 | 59.0050 | 56.3427 | 53.9875 | 51.8985 | 50.0237 | 48.3269 |
| 20.0 | 137.7965 | 108.5430 | 94.4945 | 85.3276 | 78.7759 | 73.6858 | 69.5196 | 66.0602 | 63.0674 | 60.4493 | 58.1253 | 56.0402 |
| 21.5 | 150.0074 | 128.1614 | 106.6360 | 95.1366 | 87.0939 | 81.0184 | 76.1621 | 72.1376 | 68.7108 | 65.7370 | 63.1132 | 60.7719 |

注：以上密度表格中的压力值为“绝对压力”，公式模型中的工作压力为“表压”。绝对压力=表压+大气压力。

十八、蒸汽热焓表

1）饱和蒸汽压力-焓表（按压力排列）

| 压力MPa | 温度℃ | 焓kJ/kg | 压力MPa | 温度℃ | 焓kJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0010 | 6.982 | 2513.8 | 0.080 | 93.51 | 2666.0 |
| 0.0020 | 17.511 | 2533.2 | 0.090 | 96.71 | 2671.1 |
| 0.0030 | 24.098 | 2545.2 | 0.10 | 99.63 | 2675.7 |
| 0.0040 | 28.981 | 2554.1 | 0.12 | 104.81 | 2683.8 |
| 0.0050 | 32.90 | 2561.2 | 0.14 | 109.32 | 2690.8 |
| 0.0060 | 36.18 | 2567.1 | 0.16 | 113.32 | 2696.8 |
| 0.0070 | 39.02 | 2572.2 | 0.18 | 116.93 | 2702.1 |
| 0.0080 | 39.02 | 2572.2 | 0.18 | 116.93 | 2702.1 |
| 0.0090 | 43.79 | 2580.8 | 0.25 | 127.43 | 2717.2 |
| 0.010 | 45.83 | 2584.4 | 0.30 | 133.54 | 2725.5 |
| 0.015 | 54.00 | 2598.9 | 0.35 | 138.88 | 2732.5 |
| 0.020 | 60.09 | 2609.6 | 0.40 | 143.62 | 2738.5 |
| 0.025 | 64.99 | 2618.1 | 0.45 | 147.92 | 2743.8 |
| 0.030 | 69.12 | 2625.3 | 0.50 | 151.85 | 2748.5 |
| 0.040 | 75.89 | 2636.8 | 0.60 | 158.84 | 2756.4 |
| 0.50 | 81.35 | 2645.0 | 0.70 | 164.96 | 2762.9 |
| 0.60 | 85.95 | 2653.6 | 0.80 | 170.42 | 2768.4 |
| 0.70 | 89.96 | 2660.2 | 0.90 | 175.36 | 2773.0 |
| 1.00 | 179.88 | 2777.0 | 5.00 | 263.92 | 2792.8 |
| 1.10 | 184.06 | 2780.4 | 6.00 | 275.56 | 2783.3 |
| 1.20 | 187.96 | 2783.4 | 7.00 | 285.80 | 2771.4 |
| 1.30 | 191.60 | 2786.0 | 8.00 | 294.98 | 2757.5 |
| 1.40 | 195.04 | 2788.4 | 9.00 | 303.31 | 2741.8 |
| 1.50 | 198.28 | 2790.4 | 10.0 | 310.96 | 2724.4 |
| 1.60 | 201.37 | 2792.2 | 11.0 | 318.04 | 2705.4 |
| 1.70 | 204.30 | 2793.8 | 12.0 | 324.64 | 2684.8 |
| 1.80 | 207.10 | 2795.1 | 13.0 | 330.81 | 2662.4 |
| 1.90 | 209.79 | 2796.4 | 14.0 | 336.63 | 2638.3 |
| 2.00 | 212.37 | 2797.4 | 15.0 | 342.12 | 2611.6 |
| 2.20 | 217.24 | 2799.1 | 16.0 | 347.32 | 2582.7 |
| 2.40 | 221.78 | 2800.4 | 17.0 | 352.26 | 2550.8 |
| 2.60 | 226.03 | 2801.2 | 18.0 | 356.96 | 2514.4 |
| 2.80 | 230.04 | 2801.7 | 19.0 | 361.44 | 2470.1 |
| 3.00 | 233.84 | 2801.9 | 20.0 | 365.71 | 2413.8 |
| 3.50 | 242.54 | 2801.3 | 21.0 | 369.79 | 2340.2 |
| 4.00 | 250.33 | 2799.4 | 22.0 | 373.68 | 2192.5 |

2）饱和蒸汽温度-焓表（按温度排列）

| 温度℃ | 压力MPa | 焓kJ/kg | 温度℃ | 压力MPa | 焓kJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0006108 | 2501.0 | 17 | 0.0019364 | 2532.2 |
| 0.01 | 0.0006112 | 2501.0 | 18 | 0.0020626 | 2534.0 |
| 1 | 0.0006566 | 2502.8 | 19 | 0.0021960 | 2535.9 |
| 2 | 0.0007054 | 2504.7 | 20 | 0.0023368 | 2537.7 |
| 3 | 0.0007575 | 2506.5 | 22 | 0.0026424 | 2541.4 |
| 4 | 0.0008129 | 2508.3 | 24 | 0.0029824 | 2545.0 |
| 5 | 0.0008718 | 2510.2 | 26 | 0.0033600 | 2543.6 |
| 6 | 0.0009346 | 2512.0 | 28 | 0.0037785 | 2552.3 |
| 7 | 0.0010012 | 2513.9 | 30 | 0.0042417 | 2555.9 |
| 8 | 0.0010721 | 2515.7 | 35 | 0.0056217 | 2565.0 |
| 9 | 0.0011473 | 2517.5 | 40 | 0.0073749 | 2574.0 |
| 10 | 0.0012271 | 2519.4 | 45 | 0.0095817 | 2582.9 |
| 11 | 0.0013118 | 2521.2 | 50 | 0.012335 | 2591.8 |
| 12 | 0.0014015 | 2523.0 | 55 | 0.015740 | 2600.7 |
| 13 | 0.0014967 | 2524.9 | 60 | 0.019919 | 2609.5 |
| 14 | 0.0015974 | 2526.7 | 65 | 0.025008 | 2618.2 |
| 15 | 0.0017041 | 2528.6 | 70 | 0.031161 | 2526.8 |
| 16 | 0.0018170 | 2530.4 | 75 | 0.038548 | 2635.3 |
| 80 | 0.047359 | 2643.8 | 240 | 3.3480 | 2801.6 |
| 85 | 0.057803 | 2652.1 | 250 | 3.9776 | 2799.5 |
| 90 | 0.070108 | 2660.3 | 260 | 4.6940 | 2795.2 |
| 95 | 0.084525 | 2668.4 | 270 | 5.5051 | 2788.3 |
| 100 | 0.101325 | 2676.3 | 280 | 6.4191 | 2778.6 |
| 110 | 0.14326 | 2691.8 | 290 | 7.4448 | 2765.4 |
| 120 | 0.19854 | 2706.6 | 300 | 8.5917 | 2748.4 |
| 130 | 0.27012 | 2720.7 | 310 | 9.8697 | 2726.8 |
| 140 | 0.36136 | 2734.0 | 320 | 11.290 | 2699.6 |
| 150 | 0.47597 | 2746.3 | 330 | 12.865 | 2665.5 |
| 160 | 0.61804 | 2757.7 | 340 | 14.608 | 2622.3 |
| 170 | 0.79202 | 2768.0 | 350 | 16.537 | 2566.1 |
| 180 | 1.0027 | 2777.1 | 360 | 18.674 | 2485.7 |
| 190 | 1.2552 | 2784.9 | 370 | 21.053 | 2335.7 |
| 200 | 1.5551 | 2791.4 | 371 | 21.306 | 2310.7 |
| 210 | 1.9079 | 2796.4 | 372 | 1.562 | 2280.1 |
| 220 | 2.3201 | 2799.9 | 373 | 21.821 | 2238.3 |
| 230 | 2.7979 | 2801.7 | 374 | 22.084 | 2150.7 |

3）过热蒸汽温度、压力-焓表

| T℃ | MPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| 10 | 2519.5 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.5 | 43.0 | 44.9 |
| 20 | 2538.1 | 83.9 | 83.9 | 84.0 | 84.3 | 84.8 | 86.7 |
| 40 | 2575.5 | 2574.6 | 167.4 | 167.5 | 167.9 | 168.3 | 170.1 |
| 60 | 2613.0 | 2612.3 | 2611.3 | 251.2 | 251.2 | 251.9 | 253.6 |
| 80 | 2650.6 | 2650.0 | 2649.3 | 335.0 | 335.3 | 335.7 | 337.3 |
| 100 | 2688.3 | 2687.9 | 2687.3 | 2676.5 | 419.4 | 419.7 | 421.2 |
| 120 | 2726.2 | 2725.9 | 2725.4 | 2716.8 | 503.9 | 504.3 | 505.7 |
| 140 | 2764.3 | 2764.0 | 2763.6 | 2756.6 | 589.2 | 589.5 | 590.8 |
| 160 | 2802.6 | 2802.3 | 2802.0 | 2796.2 | 2767.3 | 675.7 | 676.9 |
| 180 | 2841.0 | 2840.8 | 2840.6 | 2835.7 | 2812.1 | 2777.3 | 764.1 |
| 200 | 2879.7 | 2879.5 | 2879.3 | 2875.2 | 2855.5 | 2827.5 | 853.0 |
| 220 | 2918.6 | 2918.5 | 2918.3 | 2914.7 | 2898.0 | 2874.9 | 943.9 |
| 240 | 2957.7 | 2957.6 | 2957.4 | 2954.3 | 2939.9 | 2920.5 | 2823.0 |
| 260 | 2997.1 | 2997.0 | 2996.8 | 2994.1 | 2981.5 | 2964.8 | 2885.5 |
| 280 | 3036.7 | 3036.6 | 3036.5 | 3034.0 | 3022.9 | 3008.3 | 2941.8 |
| 300 | 3076.5 | 3076.4 | 3076.3 | 3074.1 | 3064.2 | 3051.3 | 2994.2 |
| 350 | 3177.2 | 3177.1 | 3177.0 | 3175.3 | 3167.6 | 3157.7 | 3115.7 |
| 400 | 3279.5 | 3279.4 | 3279.40 | 3278.00 | 3217.80 | 3264.00 | 3231.60 |
| 420 | 3321.06 | 3320.96 | 3320.96 | 3319.68 | 3313.80 | 3306.60 | 3276.90 |
| 440 | 3362.62 | 3362.52 | 3362.52 | 3361.36 | 3355.90 | 3349.30 | 3321.90 |
| 450 | 3383.40 | 3383.30 | 3383.30 | 3382.20 | 3377.10 | 3370.70 | 3344.40 |
| 460 | 3404.52 | 3404.44 | 3404.42 | 3403.34 | 3398.30 | 3392.10 | 3366.80 |
| 480 | 3446.76 | 3446.72 | 3446.66 | 3445.62 | 3440.90 | 3440.10 | 3411.60 |
| 500 | 3489.00 | 3489.00 | 3488.90 | 3487.90 | 3483.70 | 3478.30 | 3456.40 |
| 520 | 3531.92 | 3531.88 | 3531.82 | 3530.90 | 3526.90 | 3521.86 | 3501.28 |
| 540 | 3574.84 | 3574.76 | 3574.74 | 3573.90 | 3570.10 | 3565.42 | 3546.16 |
| 550 | 3596.30 | 3596.20 | 3596.20 | 3595.40 | 3591.70 | 3587.20 | 3568.60 |
| 560 | 3618.10 | 3618.02 | 3618.00 | 3617.22 | 3613.64 | 3609.24 | 3591.18 |
| 580 | 3661.70 | 3661.66 | 3661.60 | 3660.86 | 3657.52 | 3653.32 | 3636.34 |
| 600 | 3705.30 | 3705.30 | 3705.20 | 3704.50 | 3701.40 | 3697.40 | 3681.50 |

| T℃ | MPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
| 0 | 5.0 | 7.1 | 10.1 | 14.1 | 0.1 | 25.1 | 30.0 |
| 10 | 46.9 | 48.8 | 51.7 | 55.6 | 61.3 | 66.1 | 70.8 |
| 20 | 88.6 | 90.4 | 93.2 | 97.0 | 102.5 | 107.1 | 111.7 |
| 40 | 171.9 | 173.6 | 176.3 | 179.8 | 185.1 | 189.1 | 193.8 |
| 60 | 255.3 | 256.9 | 259.4 | 262.8 | 267.8 | 272.0 | 276.1 |
| 80 | 338.8 | 340.4 | 342.8 | 346.0 | 350.8 | 354.8 | 358.7 |
| 100 | 422.7 | 424.2 | 426.5 | 429.5 | 434.0 | 437.8 | 441.6 |
| 120 | 507.1 | 508.5 | 510.6 | 513.5 | 517.7 | 521.3 | 524.9 |
| 140 | 592.1 | 593.4 | 595.4 | 598.0 | 602.0 | 605.4 | 603.1 |
| 160 | 678.0 | 679.2 | 681.0 | 683.4 | 687.1 | 690.2 | 693.3 |
| 180 | 765.2 | 766.2 | 767.8 | 769.9 | 773.1 | 775.9 | 778.7 |
| 200 | 853.8 | 854.6 | 855.9 | 857.7 | 860.4 | 862.8 | 856.2 |
| 220 | 944.4 | 945.0 | 946.0 | 947.2 | 949.3 | 951.2 | 953.1 |
| 240 | 1037.8 | 1038.0 | 1038.4 | 1039.1 | 1040.3 | 1041.5 | 1024.8 |
| 260 | 1135.0 | 1134.7 | 1134.3 | 1134.1 | 1134.1 | 1134.3 | 1134.8 |
| 280 | 2857.0 | 1236.7 | 1235.2 | 1233.5 | 1231.6 | 1230.5 | 1229.9 |
| 300 | 2925.4 | 2839.2 | 1343.7 | 1339.5 | 1334.6 | 1331.5 | 1329.0 |
| 350 | 3069.2 | 3017.0 | 2924.2 | 2753.5 | 1648.4 | 1626.4 | 1611.3 |
| 400 | 3196.90 | 3159.70 | 3098.50 | 3004.00 | 2820.10 | 2583.20 | 2159.10 |
| 420 | 3245.40 | 3211.02 | 3155.98 | 3072.72 | 2917.02 | 2730.76 | 2424.70 |
| 440 | 3293.20 | 3262.34 | 3213.46 | 3141.44 | 3013.94 | 2878.32 | 2690.30 |
| 450 | 3316.80 | 3288.00 | 3242.20 | 3175.80 | 3062.40 | 2952.10 | 2823.10 |
| 460 | 3340.40 | 3312.44 | 3268.58 | 3205.24 | 3097.96 | 2994.68 | 2875.26 |
| 480 | 3387.20 | 3361.32 | 3321.34 | 3264.12 | 3169.08 | 3079.84 | 2979.58 |
| 500 | 3433.80 | 3410.20 | 3374.10 | 3323.00 | 3240.20 | 3165.00 | 3083.90 |
| 520 | 3480.12 | 3458.60 | 3425.10 | 3378.40 | 3303.70 | 3237.00 | 3166.10 |
| 540 | 3526.44 | 3506.40 | 3475.40 | 3432.50 | 3364.60 | 3304.70 | 3241.70 |
| 550 | 3549.60 | 3530.20 | 3500.40 | 3459.20 | 3394.30 | 3337.30 | 3277.70 |
| 560 | 3572.76 | 3554.10 | 3525.40 | 3485.80 | 3423.60 | 3369.20 | 3312.60 |
| 580 | 3619.08 | 3601.60 | 3574.90 | 3538.20 | 3480.90 | 3431.20 | 3379.80 |
| 600 | 3665.40 | 3649.00 | 3624.00 | 3589.80 | 3536.90 | 3491.20 | 3444.20 |

十九、寄存器地址

03，16命令对应的保持寄存器地址表，一共有34个参数。浮点型，占用两个寄存器地址。

| 地址 | 参数名 | 数据格式 | 类型 | 地址 | 参数名 | 数据格式 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 第一路信号类型 | Char | 读写 | 30 | 补偿系数K0 | Float | 读写 |
| 01 | 第二路信号类型 | Char | 读写 | 32 | 补偿系数K1 | Float | 读写 |
| 02 | 第三路信号类型 | Char | 读写 | 34 | 补偿系数K2 | Float | 读写 |
| 03 | 第一路测量值（温度） | Float | 只读 | 36 | 补偿系数K3 | Float | 读写 |
| 05 | 第二路测量值（压力） | Float | 只读 | 38 | 密度系数A1 | Float | 读写 |
| 07 | 第三路测量值（流量） | Float | 只读 | 40 | 密度系数A2 | Float | 读写 |
| 09 | 第一路量程上限 | Float | 读写 | 42 | 工况密度ρ | Float | 读写 |
| 11 | 第一路量程下限 | Float | 读写 | 44 | 标况密度ρ20 | Float | 读写 |
| 13 | 第二路量程上限 | Float | 读写 | 46 | 瞬时流量 | Float | 只读 |
| 15 | 第二路量程下限 | Float | 读写 | 48 | 瞬时热能 | Float | 只读 |
| 17 | 第三路量程上限 | Float | 读写 | 50 | 累积流量整数部分 | Long | 只读 |
| 19 | 第三路量程下限 | Float | 读写 | 52 | 累积流量小数部分 | Float | 只读 |
| 21 | 第一报警状态 | Char | 只读 | 54 | 累积热能整数部分 | Long | 只读 |
| 22 | 第二报警状态 | Char | 只读 | 56 | 累积热能小数部分 | Float | 只读 |
| 23 | 第一路报警值 | Float | 读写 | 58 | 本次流量累积整数部分 | Long | 只读 |
| 25 | 第二路报警值 | Float | 读写 | 60 | 本次流量累积小数部分 | Float | 只读 |
| 27 | 流量模型 | Char | 读写 |  |  |  |  |
| 28 | 大气压力 | Float | 读写 |  |  |  |  |

二十、编程举例：孔板测量某汽体，差压输入，压力、温度补偿，无输出，要求差压小于10KPa时，流量不累积。系统有关数据如下：

差压变送器：4～20mA，量程：0～80KPa

压力变送器：1～5V，量程：0～3MPa

温度变送器：4～20mA，量程：0～300℃

工作点大气压力（PA）：0.08MPa

标况密度：ρ20=2Kg/m3

当工作压力（补偿压力）P=3MPa，工作温度T=300℃时，最大流量M=100T/h。

仪表选型：HR-WP-XLC802-00-ACA-A

根据公式：

参数设定如下：

一、进入二级参数设定：

| 参数 | 名称 | 设定值 | 参数 | 名称 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b1 | 流量模型 | 11 | b4 | 流量测量选择 | 0 |
| b2 | 第一报警方式 | 0 | DE | 设备号 | 1 |
| b3 | 第二报警方式 | 0 | BT | 通讯波特率 | 3 |
| C1 | 瞬时流量时间单位 | 2 | Pb4 | 变送输出零点 | 0.2 |
| C2 | 瞬时流量累积流量精度 | 3 | KK4 | 变送输出比例参数 | 0.8 |
| C3 | 瞬时流量的小数点 | 1 | SL | 变送输出量程下限 | 0 |
| C4 | 瞬时热能显示时间单位 | 2 | SH | 变送输出量程上限 | 100 |
| C5 | 总累积热能显示精度 | 3 | PA | 工作点大气压力 | 0.08 |
| C6 | 瞬时热能显示的小数点 | 1 | TL | 温度补偿量程下限 | 0 |
| C7 | 温度补偿的小数点 | 0 | TH | 温度补偿量程上限 | 300 |
| C8 | 压力补偿的小数点 | 3 | PL | 压力补偿量程下限 | 0 |
| C9 | 流量输入的小数点 | 1 | PH | 压力补偿量程上限 | 3 |
| FT | 滤波系数 | 0 | CAL | 流量输入量程下限 | 0 |
| d1 | 温度补偿输入类型 | 4 | CAH | 流量输入量程上限 | 80 |
| d2 | 压力补偿输入类型 | 1 | CAA | 流量输入小信号切除 | 10 |
| d3 | 流量信号输入类型 | 4 | DP | 压力补偿单位 | 3 |
| Pb1 | 温度补偿的零点迁移 | 0 | DCA | 流量输入单位 | 2 |
| KK1 | 温度补偿的量程比例 | 1 | PV | 瞬时流量单位 | 20 |
| Pb2 | 压力补偿的零点迁移 | 0 | PV2 | 瞬时热能单位 | 26 |
| KK2 | 压力补偿的量程比例 | 1 | ET | 报警打印功能 | 0 |
| Pb3 | 流量输入的零点迁移 | 0 | AT | 打印时间间隔 | 0 |
| KK3 | 流量输入的量程比例 | 1 | KE | 流量系数补偿方式 | 0 |

二、退出二级参数设定，进入一级参数设定：

| 符号 | 名称 | 设定值 | 符号 | 名称 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 设定参数禁锁 | 0 | ρ20 | 标况密度 | 2 |
| K1 | 流量系数1 | .00504 | DIP | PV显示内容 | 2 |

三、仪表校正

1、瞬时流量校对：

| 流量输入测量值（KPa） | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力补偿输入MPa | 0.750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 |
| 温度补偿输入（℃） | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 瞬时值T/h | 25.9 | 50.6 | 75.3 | 100.0 |