目  录

一、概述………………………………………………………………………………………………………………1

二、仪表特点…………………………………………………………………………………………………………1

三、技术指标…………………………………………………………………………………………………………1

四、参数的设定………………………………………………………………………………………………………2

1、面板配置…………………………………………………………………………………………………………2

2、操作方法…………………………………………………………………………………………………………3

3、仪表参数…………………………………………………………………………………………………………4

五、接线图……………………………………………………………………………………………………………6

六、仪表型谱表………………………………………………………………………………………………………8

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、概述

HR-LCD-D多路仪表适合于需要同时对多组过程参量（≤16）进行集中监测，超限报警，变送输出及远传的场合。

HR-LCD-D多路仪表仪表在设计上吸纳了当今电脑结构思路：硬件上采用内带快闪存储器的新型微处理器，扩充了大容量的数据存储区，显示器采用大屏幕液晶图形显示板，软件上引入中文WINDOWS的框架思路，并采用了数据压缩技术。准电脑化的结构，高度地体现了微处理器化仪表的灵活性，成功地解决了多路仪表的分度号可自由设定，测量值集中显示等难题。

HR-LCD-D多路仪表仪表在人机操作与观察界面上都对传统的二次仪表做了挑战性的改革，以中文菜单引导组态操作，以集中的数据画面显示多路测量结果，以明确的文字信息标识画面内容的涵义，简洁直观地给人以“智能”的感受。

HR-LCD-D多路仪表仪表可接16路被测信号，根据用户设定要求完成从信号采集，显示，变送到远传的全过程。

HR-LCD-D多路仪表的打印接口可直接与带有RS232串行口的打印机连接，完成定时打印，即时打印或报警打印。

HR-LCD-D多路仪表的串行通讯接口可与上位机进行数据传输，实现记录数据的集中管理。

二、仪表主要特点

1、多功能的显示画面：

HR-LCD-D仪表的外形尺寸为160×80×140 mm，配以40×70 mm带背光的液晶图型显示板，可集中示中文菜单，测量通道号（8路或16路），测量数据，工程单位，报警状况等。

2、便捷的操作界面：

快捷的中文菜单，提示用户逐级完成参数设定。

明确的文字信息，标识显示数据的工程涵义。

丰富的图形画面，提供需要显示的参数组合。

轻触式面板按键，方便用户进行各种的操作。

3、快速的通讯速率：

设有标准双向串行通讯口，能以高达成9600pbs的速率与上位机或其它相关的设备进行信息交换。

4、可自由设定的输入信号（万能输入）：

用户可根据需要按照仪表中文菜单提示设定或更改仪表的输入通道路数，输入信号类型，量程，报警方式与报警限等。

5、灵活的附加功能：

通过附加的模块与相应的参数设定，仪表可提供模拟变送信号输出，打印机接口信号输出，直流馈电电源输出，标准双向串行通讯接口等。

6、标准的外型尺寸：

HR-LCD仪表的外形为160×80×140 mm（横式）或80×160×140 mm（竖式），可方便的替换功能简单的同类仪表，满足系统巡回监测与控制的需要。

三、技术指标

输入信号   电阻—Pt100、CU100、Cu50、BA1、BA2等

线性电阻—0～400欧姆

远传电阻—30～350欧姆

电偶—B、S、K、E、J、T、WRe、R、N等

电压—0～5V、1～5V、±5V、0～20mV、0～100mV、0～5V开方、1～5V开方（输入电阻≥250KΩ）

电流—0～20mA、0～10mA、4～20mA、0～10mA开方、4～20mA开方等（输入电阻≤250Ω）

输出信号   电流  0～10mA （负载≤750Ω）  4～20mA （负载≤500Ω）

电压  0～5V（负载≥250KΩ） 1～5V（负载≥250KΩ）

报警输出   继电器触点容量：AC 220V/3A ，DC 24V/5A（阻性负载）

馈电输出   DC 24V/30mA

精    度   0.5%FS±1字或0.2%FS±1字

采样周期   1秒/通道

输入回路   8路或16路

测量范围   -1999-------9999字

显示方式   背光式大屏幕液晶（LCD）图形显示板

显示内容由汉字，西文，数字，工程单位等组成

通过面板按键可完成画面翻页

通讯输出   RS232/485 ，波特率  1200pbs ——9600pbs（可设置）

采用标准MODBUS RTU协议

参数设定   中文菜单提示， 面板按键设定或上位机通过通讯口设定，设定参数密码锁定

保护方式   设定参数永久保存，记录数据断电保存，内置Watchdog电路

使用环境   环境温度  0～50℃

相对湿度  ≤85%RH

避免强腐蚀性气体

电源电压   AC  220V  %   50 — 60Hz

AC  90V～265V （开关电源）

DC  24V±2V   （开关电源）

功    耗   ≤5W

安    装   仪表尺寸：160×80×140 mm

开孔尺寸：152×76 mm

安装：标准卡入式

重    量   约700g

四、仪表参数的设定

1. 仪表面板配置（以横式仪表为例）

| 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 操作键 | 确认键 | 选择菜单时，用于确认菜单中的选择项 修改参数时，用于确认新设定的参数值 画面显示时，配合“”键可进入组态菜单页 |
|  | 光标下移键 | 选择菜单时，用于光标下移 修改参数时，用于减少光标指定处的数值 测量显示时，用于画面翻页 |
|  | 光标上移键 | 选择菜单时，用于光标上移 修改参数时，用于增加光标指定处的数值 需要打印时，用于给出手动打印指令 |
|  | 光标左移键 | 选择菜单时，用于光标左移 设定参数时，用于光标左移 |
|  | 光标右移键 | 选择菜单时，用于光标右移 设定参数时，用于光标右移 |
|  | 返回键 | 设定结束时，用于返回测量显示画面 测量显示时，配合“”键可进入组态菜单页 |
| 显示器 | LCD图形显示板 | 中文菜单，测量数据，工程单位 |

2. 操作方法

1）正确的接线

仪表卡入表盘后，请参照仪表随机接线图接妥输入、输出及电源线，并请确认无误。

2）仪表的上电

本仪表无电源开关，接入电源即进入工作状态。

3）仪表开锁

4）参数设定（已开锁）

3.仪表参数：

1）“通道设置”参数（通道使能第一通道不能关闭）

| 名称 | 设定范围 | 说 明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道编号 | 1～16 | 修改参数时选择输入通道号 | 1 |
| 通道使能 | 0、1 | 0-关闭某个通道、1-打开某个通道 | 1 |
| 输入类型 | 0～27 | 输入信号类型表（注1） | 19 |
| 显示单位 | 0～29 | 显示值的工程单位（注2） | ℃ |
| 小数点 | 0～3 | 0：显示（xxxx）无小数点 1：显示（xxx.x）小数点在十位 2：显示（xx.xx）小数点在百位 3：显示（x.xxx）小数点在千位 | 0 |
| 信号切除 | 0.0～25.4% | 输入信号百分比值开方时有效 | 0.0 |
| 滤波系数 | 0～9 | 0-不作任何处理 1～9多次采样平均滤波处理，设定值愈大，滤波效果愈好，但速度会愈慢。 | 0 |
| 输出类型 | 0～4 | 0：4～20mA 1：0～10mA 2：1～5V 3：0～5V 4：0～20mA | 0 |
| 零点迁移 | -1.999～9.999 | 可设定修改通道的测量零点迁移值（单位：字） | 0 |
| 增益 | 0.0～9.999 | 可设定修改通道的测量量程放大倍数（单位：字） | 1 |
| 显示下限 | -1999～9999 | 线性或开方输入时，可设定修改测量量程的下限值 | 0 |
| 显示上限 | -1999～9999 | 线性或开方输入时，可设定修改测量量程的上限值 | 1000 |
| 输出下限 | -1999～9999 | 可设定变送输出量程范围的下限值 | 0 |
| 输出上限 | -1999～9999 | 可设定变送输出量程范围的上限值 | 1000 |

注1：仪表输入分度号代码表

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B | 400～1800℃ | 14 | 0～20mV | -1999～9999 |
| 1 | S | 0～1600 | 15 | 0～100mV | 1999～9999 |
| 2 | K | 0～1300 | 16 | 30～350Ω | 1999～9999 |
| 3 | E | 0～1000 | 17 | 0～20mA | 1999～9999 |
| 4 | T | -199.9～400 | 18 | 0～10mA | 1999～9999 |
| 5 | J | 0～1200 | 19 | 4～20mA | 1999～9999 |
| 6 | R | 0～1600 | 20 | 0～5V | 1999～9999 |
| 7 | N | 0～1300 | 21 | 1～5V | 1999～9999 |
| 8 | Wre3-25 | 0～2300 | 22 | 0～10mA开方 | 1999～9999 |
| 9 | Cu50 | 50.0～150.0 | 23 | 4～20mA开方 | 1999～9999 |
| 10 | Cu100 | -50.0～150.0 | 24 | 0～5V开方 | 1999～9999 |
| 11 | Pt100 | -199.9～850.0 | 25 | 1～5V开方 | 1999～9999 |
| 12 | BA1 | -199.9～600.0 | 26 | -5～5V | 1999～9999 |
| 13 | BA2 | -199.9～600.0 | 27 | 0～400Ω线性电阻 | 1999～9999 |

注2：单位设定代码表

| 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Kg/cm2 | Pa | KPa | MPa | mmHg | mmH2O | Bar | ℃ | % | m | T | L | m3 | Kg | Hz |
| 代码 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 单位 | m/h | T/h | L/h | m3/h | Kg/h | m/m | T/m | L/m | m3/m | Kg/m | m/s | T/s | L/s | m3/s | Kg/s |

2）“报警”参数

统一报警：报警通道————报警输出继电器，共有2个，每个输出继电器对应16个输入通道

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一报警 | 0～1 | 0：统一报警分别报警设定值 1：统一报警同一报警设定值 | 1 |
| 通道编号 | 1～16 | 修改参数时选择报警通道 | 1 |
| 第一报警 | 0～2 | 0：无报警输出 1：下限报警输出 2：上限报警输出 | 2 |
| 第二报警 | 0～2 | 0：无报警输出 1：下限报警输出 2：上限报警输出 | 1 |
| 报警一值 | -1999～9999 | 第一报警值 | 50 |
| 报警二值 | -1999～9999 | 第二报警值 | 50 |
| 一报回差 | 0～254 | 第一报警回差值 | 2 |
| 二报回差 | 0～254 | 第二报警回差值 | 2 |

3）“输出设置”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变送方式 | 0～4 | 0：无变送输出 1：无变送输出 2：按最大值变送输出 3：按最小值变送输出 4：按平均值变送输出 | 4 |

4）“打印设置”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间隔分钟 | 0～254 | 定时打印时间间隔 | 2 |
| 报警打印 | 0～1 | 0：无报警打印功能 1：有报警打印功能 | 0 |
| 年 | 0～99 | 实时时间年份 | 实时时间年份 |
| 月 | 1～12 | 实时时间月份 | 实时时间月份 |
| 日 | 1～31 | 实时时间日号 | 实时时间日号 |
| 小时 | 0～23 | 实时时间小时 | 实时时间小时 |
| 分钟 | 0～59 | 实时时间分钟 | 实时时间分钟 |
| 秒 | 0～59 | 实时时间秒钟 | 实时时间秒钟 |

注：定时打印2分钟以上才能打印。

5）“系统”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 | 1～247 | 选择热电阻冷端补偿 | 1 |
| 波特率 | 0～5 | 0，1，2：通讯波特率为1200bps 3：通讯波特率为2400bps 4：通讯波特率为4800bps 5：通讯波特率为9600bps | 9600 |
| 版本号 | 内部保留参数 | 内部保留参数 | 0 |
| 冷端温度 | 实时冷端温度 | 实时冷端温度 | 实时冷端温度 |
| 冷端迁移 | -199.9～999.9 | 冷端补偿修正 | 0 |

五、输入接线图

LCD-XD、XS806/807/809/814系列（横式）

mA/V电流、电压输入                        RTD热电阻输入

注：竖式接线端与上图一致，但方向不一样，竖式仪表逆时针向左旋转90度。

LCD-XD、XS808系列（横式）

分别报警输出                                 分别变送输出

副机继电器输出插座                       电压/电流输入

热电偶输入                           热电阻输入

注：竖式接线端与上图一致，但方向不一样，竖式仪表逆时针向左旋转90度。

注1：打开仪表外壳，在输入板上有二个拨盘开关，用于切换电流/电压输入，拨“ON”为电流输入，反之则为电压输入。

注2：配线上的注意

（1）输入信号线为避免杂讯干扰的影响，请尽量远离仪表电源线、动力电源线 、负荷线等配线。

（2）仪表电源线的配线请尽量避免遭受来自动力电源的杂讯干扰影响，如附近有杂讯发生源，而仪表有遭受杂讯干扰影响的可能时，请使用滤波器（请先确认仪表的电源电压等再选择）。

☆ 如滤波器不能获得良好的效果，请详细参照滤波器的频率、特性等予以选择。

①为减轻仪表电源配线的干扰等不良影响，请缩短捻合绞距（pitch）。捻合绞距越短越有效。

②滤波器请务必装在接地良好的仪表盘接地，并使滤波器输出侧与仪表电源端子间配线最短。

注：加长输出侧与仪表电源端子间的距离，将无法获得滤波器的效果。

③在杂讯滤波器输出侧的配线上安装保险丝，将无法获得滤波器的效果。

仪表用电源         杂讯滤波器       仪表电源端子

缩短绞矩    使之为最短  导线

（3）配线请使用符合电气用品管理法的电线（仪表接地使用导线公称截面积1.25～2.0mm2左右的线材，请以最短距离接地）。

（4）电源投入时需要2～3秒的接点输出准备时间，如做外部的连接回路等信号使用时，请使用延时继电器为妥。

六、型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-LCD- | □ | □- | □ | □- | □- | □ | □ | □ | 大屏幕带背光液晶显示多通道巡回检测仪表 |
| 外形尺寸 | XD8 XS8 |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） |
| 控制作用 |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“控制作用” |
| 通讯方式 |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“通讯方式” |
| 输出方式 |  |  |  | □ |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 输入类型 |  |  |  |  | □ |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  | □ |  |  | 参见“报警方式” |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 参见“报警方式” |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  | T W A | AC90～265V供电（开关电源） DC24V供电 AC220V供电 |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字（可省略） 0.2%FS±1字（请注明） |

★特殊型要求的， 定货时请提供分度号或参考标准。

★控制作用

| 代码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制作用 | 八路巡检 测量显示 | 八路巡检统一 控制/报警输出 | 八路巡检分别 控制/报警输出 | 十六路巡检 测量显示 | 十六路巡检统一 控制/报警输出 |

★通讯方式

| 代码 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232C | RS-232C（打印口） | RS-485 |

★输出方式

| 代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |

★输入类型

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B | 400～1800 | 14 | 0～20mV | -1999～9999 |
| 1 | S | 0～1600 | 15 | 0～100mV | -1999～9999 |
| 2 | K | 0～1300 | 16 | 30～350Ω | -1999～9999 |
| 3 | E | 0～1000 | 17 | 0～20mA | -1999～9999 |
| 4 | T | -199.9～400 | 18 | 0～10mA | -1999～9999 |
| 5 | J | 0～1200 | 19 | 4～20mA | -1999～9999 |
| 6 | R | 0～1600 | 20 | 0～5V | -1999～9999 |
| 7 | N | 0～1300 | 21 | 1～5V | -1999～9999 |
| 8 | Wre3-25 | 0～2300 | 22 | 0～10mA开方 | -1999～9999 |
| 9 | Cu50 | 50.0～150.0 | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999 |
| 10 | Cu100 | -50.0～150.0 | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999 |
| 11 | Pt100 | -199.9～850.0 | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999 |
| 12 | BA1 | -199.9～600.0 | 26 | -5V～5V | -1999～9999 |
| 13 | BA2 | -199.9～600.0 | 27 | 0～400Ω线性电阻 | -1999～9999 |

★报警方式

| 代码 | N | H | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警方式 | 无位式控制或报警（可省略） | 位式上限控制或上限报警 | 位式下限控制或下限报警 |

报警输出方式出厂配置为01：继电器触点输出。

★注1：统一报警输出：仪表所有通道共用一个（或两个）报警输出继电器。统一报警输出方式：检测当前通道超限即输出报警并保持，直至所有通道均无超限才停止报警输出。

★注2：分别控制/报警输出：即仪表各测量通道均有一个（或两个）报警继电器输出报警信号，报警输出互相独立或各通道均有一组相互独立的变送输出信号。