目录

一、功能特点…………………………………………………………………………………………………………1

二、标准设备…………………………………………………………………………………………………………1

三、外形图/按键盘说明………………………………………………………………………………………………1

四、测量模式…………………………………………………………………………………………………………2

五、输出模式…………………………………………………………………………………………………………3

六、保存和调用功能…………………………………………………………………………………………………4

七、精度指标…………………………………………………………………………………………………………4

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、功能特点

HR-4000多功能过程校准仪是一个由内置超大容量锂电池供电的、测量和输出电参数和物理参数的手持便携式仪器（请参阅表1）。除下表所列功能外，HR-4000还具有以下功能：

大屏幕点阵液晶显示测量和输出的电压、电流、频率、电阻热电偶和热电阻。

保存并调用10组设定。

自动斜坡输出和阶梯输出。

冷端手动、自动补偿选择。

| 名称 | 测量/输出 |  |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 测量 | 输出 |
| 直流电压 DCV | 0～20V | 0～10V |
| 直流电压 DCmV | 0～100mV | 0～100mV |
| 直流电流 DCmA | 0～24mA | 0～24mA |
| 模拟变送器 |  | 0～24mA |
| 频率 | 1～20KHz | 1～20KHz |
| 电阻 | 0～3200Ω | 15～3200Ω |
| 热电偶 | J，K，T，E，U，B，R，S，L，N |  |
| 热电阻 | Ni120，Pt100，Pt3926，Pt3916，Pt200，Pt500，Pt1000 |  |
| 其他功能 | 手工设定冷端，电流环，阶梯输出，斜坡输出等 |  |

二、标准设备

如果校准仪有损坏或缺少某些附件，请立即与我们的销售人员或公司联系。可选附件清单请参见本手册末尾附录。

HR-4000多功能过程校准仪。

原装欧洲进口鳄鱼夹（一对，一红一黑）。

原装欧洲进口硬点测试线套件（一对，一红一黑）。

HR-4000多功能过程校准仪用户手册。

三、外形图/按键盘说明

图1 外观图     图2 测量、输出和配电端子插孔   图3 校准仪正视图   图4 典型显示屏幕

| 按键名称 | 说明 | 按键名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电源开关 |  | 选择电压（毫伏）及热电偶测量和输出功能 |
|  | 背光控制开关 |  | 删除输入数据的最后一位数字 |
|  | 设定参数 |  | 循环选择： 慢重复0%～100%～0%的斜坡 快重复0%～100%～0%的斜坡 阶梯0%～25%～50%～75%～100%～0%的斜坡 |
|  | 保存设置模式 |  |  |
|  | 调用设置模式 |  |  |
|  | 选择测量及输出模式 |  | 移位键 |
|  | 选择电压（伏）及频率测量和输出功能 |  | 确认 |
|  | 选择电流（毫安）测量和输出功能 |  |  |
|  | 选择电阻及RTD测量和输出功能 |  |  |

四、测量模式

1、显示画面

2、测量温度

1）使用热电偶

本校准仪能接受十种标准的热电偶，包括J、K、T、E、R、S、B、L、U、N类型。表4是以上热电偶的温度范围及特性一览表。欲使用热电偶测量温度，请按以下步骤进行：

1、如需要，按MEAS/SOURCE键选择测量模式。

2、按mV/TC选择热电偶测量，继续按mV/TC可切换测量的热电偶类型。

| 类型 | 量程（℃） | 类型 | 量程（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| J | -200～1200 | S | -20～1750 |
| K | -200～1370 | B | 600～1800 |
| T | -200～400 | L | -200～900 |
| E | -200～950 | U | -200～400 |
| R | -20～1750 | N | -200～1300 |

2）使用热电阻（RTD）

校准仪能接受表5所示的RTD类型。RTD的特性是以0℃的电阻来表示，通常称为“冰点”或R0。

最常用的R0是100Ω。HR-4000多功能过程校准仪能接受两线、三线或四线连接的RTD测量，其中三线连接最为普遍的。其中四线制测量方式的精度最高，而两线制测量方式的精度最低。使用RTD测量温度，请按以下步骤进行：

1、如需要，按MEAS/SOURCE选择测量模式。

2、按Ω/RTD选择RTD测量。如果需要，继续按本键选择您所需要的RTD类型。

3、按▲/▼选择两线、三线或四线连接。

| RTD类型 | 冰点（R0） | 材质 | α | 量程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni120 | 120Ω | 镍Nickel | 0.00672Ω/℃ | -80～260℃ |
| Pt100 | 100Ω | 铂Platinum | 0.00385Ω/℃ | -200～800℃ |
| Pt3926 | 100Ω | 铂Platinum | 0.003926Ω/℃ | -200～630℃ |
| Pt3916 | 100Ω | 铂Platinum | 0.003916Ω/℃ | -200～630℃ |
| Pt200 | 200Ω | 铂Platinum | 0.00385Ω/℃ | -200～630℃ |
| Pt500 | 500Ω | 铂Platinum | 0.00385Ω/℃ | -200～630℃ |
| Pt1000 | 1000Ω | 铂Platinum | 0.00385Ω/℃ | -200～630℃ |

美国工业常用的Pt100是Pt100（3916），α=0.003916Ω/℃（也指定为日本工业标准（JIS）曲线）。IEC标准RTD是Pt100（385），α=0.00385Ω/℃。

五、输出模式

在输出模式下，校准仪会产生经过校准的信号以校准过程仪表，供应电压以及模拟电阻、热电阻和热电偶温度感应器的输出。

1、输出电压、电流、频率

要选择一项输出功能，请按以下步骤进行：

1、按MEAS/SOURCE选择输出模式；

2、按V/Hz键选择直流电压或频率输出；

3、按mA/LOOP键选择电流、电流环输出；

4、根据校准仪的输出功能，连接测试线。

5、按数字键输入需要输出的值，然后按ENTER键。

画面介绍如下：

电压输出                    频率输出                     电流输出

2、输出热电偶、毫伏

将校准仪的毫伏、热电偶测量/输出端连接到被测试仪表。

请根据以下步骤模拟热电偶或毫伏：

1、若有需要，按MEAS/SOURCE选择输出模式。

2、按mV/TC选择毫伏、TC模式。若有需要，继续按这个键来选择需要的热电偶类型。

3、接到校准仪的TC测量/输出插孔上。

4、按数字键输入需要输出的温度值，然后按ENTER。

画面介绍如下：

热电偶输出   毫伏输出

3、输出热电阻、电阻

按以下步骤电阻或模拟RTD：

1、若有需要，按MEAS/SOURCE选择输出模式。

2、按Ω/RTD选择电阻或RTD类型。

注意：校准仪可以模拟一个2线的RTD输出，3线和4线端子仅供测量使用，不可用来模拟输出。欲连接到一个3线或4线变送器，可使用叠式的电缆线以提供额外接线。

3、连接校准仪和被测仪表。

4、按数字键输入需要输出的温度值，然后按ENTER。

画面介绍如下：

热电阻输出                          电阻输出

4、斜坡和阶梯输出

有两种方式可供调整输出值：

用左右键或数字键，手动方式输出。

斜坡增/减输出。斜坡和阶梯功能适用于所有的功能档。

当您按下的时候，校准仪就产生一个连续、重复从0%～100%～0%的斜坡输出。

有三种斜坡波形可供选择。

慢重复斜坡：0%～100%～0%（单程20秒）

快重复斜坡：0%～100%～0%（单程5秒）

阶梯一步进斜坡：0%～25%～50%～75%～100%～0%（阶梯单程5秒）

欲退出斜坡输出功能，请按任意键。

六、保存和调用功能

HR-4000多功能过程校准仪具有保存和调用设定功能。您可能10组设定存储在供日后使用。电池电量低的情况或更换电池不会丢失所储存的设定。若要保存设定，请按以下步骤进行：

1、当您建立一组校准仪设定后，按SAVE键。

2、按数字键选择所存在的位置。

若要调用设定，请按以下步骤进行：按LOAD，选择需要调出的设定组。

七、精度指标

电流电压信号输出

| 信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数%+量程% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| -10～100mV | 0.001 mV | 0.01%+0.010% | 最大负载电流1mA |
| 0～10V | 0.001 V | 0.01%+0.010% | 最大负载电流1mA |
| 0～24 mA | 0.001 mA | 0.01%+0.010% | 最大负载电阻800Ω |
| 模拟变送器输出0～24mA | 0.001 mA | 0.01%+0.010% | 输入电压24V |
| 温度系数：-10℃～18℃，+28℃～55℃范围内，（0.001%输出+0.003%满量程）/℃ |  |  |  |

配电输出

| 信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数%+量程% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24V配电 | / | 10% | 最大负载电流24mA |

电阻信号输出

| 信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数%+欧姆 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5～400Ω | 0.01Ω | 0.015%+0.1Ω | 激励电流0.1～0.5mA |
|  | 0.01Ω | 0.015%+0.05Ω | 激励电流0.5～2.0mA |
| 400～1500Ω | 0.5Ω | 0.02%+0.5Ω | 激励电流0.05～0.8mA |
| 1500Ω～3200Ω | 0.5Ω | 0.03%+1Ω | 激励电流0.05～0.4mA |
| 温度系数：-10℃～18℃，+28℃～55℃范围内，0.015%满量程/℃。 |  |  |  |

频率信号输出

| 信号类型 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～1100Hz | 0.1Hz | ±0.05% | / |
| 1.0～10.0KHz | 0.01KHz | ±0.25% | / |
| 10.0～15.0KHz | 0.01KHz | ±0.55 | / |
| 输出波形：方波，占空比可调。 幅值：2V～10V P-P 直流偏置：-0.1V 最大负载电流：1mA |  |  |  |

TC信号输出

| 信号类型 | 量程（℃） | 分辨率（℃） | 准确度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| J | -200～0℃ | 0.1 | 0.4 |
|  | 0～1200℃ |  | 0.3 |
| K | -200～0℃ | 0.1 | 0.6 |
|  | 0～1370℃ |  | 0.3 |
| T | -200～0℃ | 0.1 | 0.8 |
|  | 0～400℃ |  | 0.5 |
| E | -200～0℃ | 0.1 | 0.6 |
|  | 0～950℃ |  | 0.4 |
| R | -200～0℃ | 0.1 | 1.8 |
|  | 0～500℃ |  | 1.4 |
|  | 500～1750℃ |  | 1.2 |
| S | -20～0℃ | 0.1 | 1.8 |
|  | 0～500℃ |  | 1.2 |
|  | 500～1750℃ |  | 1.2 |
| B | 600～800℃ | 0.1 | 1.5 |
|  | 800～1000℃ |  | 1.3 |
|  | 1000～1800℃ |  | 1.3 |
| N | -200～0℃ | 0.1 | 0.8 |
|  | 0～1300℃ |  | 0.5 |
| 冷端手动补偿 |  |  |  |

RTD信号输出

| 信号类型 | 量程（℃） | 分辨率（℃） | 准确度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| Pt100 | -200～100 | 0.1 | 0.15 |
|  | 100～300 |  | 0.25 |
|  | 300～800 |  | 0.4 |
| Pt200 | -200～100 | 0.1 | 0.15 |
|  | 100～300 |  | 0.25 |
|  | 300～600 |  | 0.4 |
| Pt500 | -200～100 | 0.1 | 0.15 |
|  | 100～300 |  | 0.25 |
|  | 300～600 |  | 0.4 |
| Pt1000 | -200～100 | 0.1 | 0.15 |
|  | 100～300 |  | 0.25 |
|  | 300～600 |  | 0.4 |
| 允许的激励电流：Pt100，Pt200：0.15～3.0mA Pt500：0.05～0.80mA Pt1000：0.05～0.40mA |  |  |  |

电压信号测量

| 信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数%+量程% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～100mV | 0.001mV | 0.025%+0.02% | 输入阻抗1MΩ |
| 0～20V | 0.001V | 0.025%+0.02% | 输入阻抗50KΩ |
| 温度系数：-10℃～18℃，+28℃～55℃范围内，（0.0015%读数+0.002%满量程）/℃。 |  |  |  |

电流信号测量

| 信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数%+量程% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～24mA | 0.001mA | 0.015%+0.015% |  |
| 温度系数：-10℃～18℃，+28℃～55℃范围内，（0.0015%读数+0.002%满量程）/℃。 最大输入电压：24V |  |  |  |

电阻信号测量

| 信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数% Ω |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4线 | 2线、3线 |  |
| 0～400Ω | 0.01Ω | 0.015%+0.05Ω | 0.015%+0.1Ω |  |
| 400～2500Ω | 0.1Ω | 0.015%+0.5Ω | 0.015%+01Ω |  |
| 温度系数：-10℃～18℃，+28℃～55℃范围内，0.015%满量程/℃。 |  |  |  |  |

RTD信号测量

| 信号类型 | 量程（℃） | 分辨率（℃） | 准确度（℃） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4线 | 2线、3线 |
| Ni120 | -80～260 | 0.01 | 0.3 | 0.5 |
| Pt100 | -200～850 | 0.01 | 0.3 | 0.5 |
| Pt200 | -200～850 | 0.01 | 0.3 | 0.5 |
| Pt500 | -200～850 | 0.01 | 0.3 | 0.5 |
| Pt1000 | -200～850 | 0.01 | 0.3 | 0.5 |

TC信号测量

| 信号类型 | 量程（℃） | 分辨率（℃） | 准确度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| J | -200～0℃ | 0.1 | 1.0 |
|  | 0～1200℃ |  | 0.6 |
| K | -200～0℃ | 0.1 | 1.0 |
|  | 0～1370℃ |  | 0.6 |
| T | -200～0℃ | 0.1 | 1.0 |
|  | 0～400℃ |  | 0.6 |
| E | -200～0℃ | 0.1 | 1.0 |
|  | 0～950℃ |  | 0.6 |
| R | -20～0℃ | 0.1 | 2.0 |
|  | 0～500℃ |  | 1.8 |
|  | 500～1750℃ |  | 1.4 |
| S | -20～0℃ | 0.1 | 2.0 |
|  | 0～500℃ |  | 1.6 |
|  | 500～1750℃ |  | 1.4 |
| B | 600～800℃ | 0.1 | 2.0 |
|  | 800～1000℃ |  | 1.6 |
|  | 1000～1800℃ |  | 1.4 |
| N | -200～0℃ | 0.1 | 1.0 |
|  | 0～1300℃ |  | 0.6 |
| 手动冷端补偿 |  |  |  |

综合指标

| 操作温度 | -10℃～55℃ |
| --- | --- |
| 储存温度 | -20℃～70℃ |
| 相对湿度（无凝结相对工作湿度%） | 90%（至30℃） |
|  | 75%（至40℃） |
|  | 45%（至50℃） |
|  | 35%（至55℃） |
| 振动 | 随机性，2倍加速度，5到500Hz。 |
| 冲击 | 30g，11毫秒，半正弦波冲击。 |